	УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от   20 июля  2010 г.  №  6830-Пр/10
	                                           «УТВЕРЖДАЮ»

                         Генеральный директор

                         Закрытого акционерного общества                     

                         «ДИАКОН-ДС»  

                                                                 Шарышев А.А.

                                                                 7 апреля  2010 г.

	
	


И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для  количественного  определения общего белка в моче и 

спинномозговой жидкости с пирогаллоловым красным

(ОБЩИЙ БЕЛОК ПГК  ФС)

                                                                                                                                                        РУ № ФСР 2007/01435

НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для количественного определения общего белка в моче и спинномозговой жидкости  человека с пирогаллоловым красным (ПГК) фотометрическим методом в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в двух видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение  100 или 300 определений при расходе 1,0 мл реагента 1 на один анализ.

ПРИНЦИП   МЕТОДА


Белок в кислой среде взаимодействует  с пирогаллоловым красным и молибдатом натрия с образованием комплекса красного цвета, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна количеству общего белка в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 600(580–600) нм.

СОСТАВ  НАБОРА

Реагент: буферный раствор, рН 2,5, содержащий пирогаллоловый красный, 60 мкмоль/л,  молибдат натрия, 
40 мкмоль/л, оксалат натрия, 1,0 ммоль/л, янтарную кислоту, 48 мМ и бензоат натрия, 3 ммоль/л – 1 флакон (100 мл) или 
3 флакона (по 100 мл).

Калибратор 1: калибровочный раствор белка, 200 мг/л, содержащий сывороточный человеческий альбумин, 70%, глобулин, 30%, хлористый натрий, 0,9% и азид натрия, 0,095% – 1 флакон (1,0 мл) или 1 флакон (3,0 мл).

Калибратор 2: калибровочный раствор белка, 1000 мг/л, содержащий сывороточный человеческий альбумин, 70%, глобулин, 30%, хлористый натрий, 0,9% и азид натрия, 0,095% – 1 флакон (1,0 мл) или 1 флакон (3,0 мл).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ


Набор обеспечивает линейную область определения концентрации общего белка в моче и спинномозговой жидкости в диапазоне концентраций от 50 до 2000 мг/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 30 мг/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%.


Качество набора может проверяться по отечественной или зарубежной контрольной моче, аттестованной данным методом.

Нормальные величины концентрации общего белка в моче человека составляют 40-94 мг/л (60-141 мг/сутки), в спинномозговой жидкости  40-480 мг/л.

Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.
АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Моча, спинномозговая жидкость. 
МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


В калибраторах 1 и 2 содержится токсичный компонент – азид натрия. При работе с ними следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы мочи и спинно-мозговой жидкости человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные передавать возбудители  любых инфекционных заболеваний.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

- Спектрофотометр, фотометр программируемый или анализатор биохимический, 
   длина волны 600(580–600) нм, кювета с длиной оптического пути 10 мм;

- термостат, обеспечивающий температуру +37±1°С;

- секундомер;

- пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости 20 и 1000 мкл;

- пробирки стеклянные вместимостью 3,0-5,0 мл;

- вода дистиллированная;

- 0,9% раствор NaCl (физиологический раствор);

- перчатки резиновые или пластиковые.
ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ


Реагент, калибраторы 1 и 2 готовы к использованию.
ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.
                                                                                                                                                                                        Таблица

	Отмерить (мкл)
	Опытная

проба     
	Калибровочная

проба      
	Контрольная  (холостая)

проба

	Моча или спинномозговая жидкость
	 20
	__
	—

	Вода дистиллированная
	—
	__
	20

	Калибратор *


	—
	                  20
	—

	Реагент 
	1000
	1000
	1000


* Для определения микропротеинурии используют калибратор 1 с концентрацией 200 мг/л; 

    для определения протеинурии используют калибратор 2 с концентрацией 1000 мг/л.


Пробы тщательно перемешать и выдержать при температуре +37°С или при комнатной температуре (+18-25°С) в течение 5 минут. Измерить оптическую плотность опытной и калибровочной пробы против контрольной (холостой) пробы в кювете с длиной оптического пути 10 мм при длине волны 600(580-600) нм. Окраска растворов устойчива в течение 30 минут при комнатной температуре. 

При содержании общего белка в моче или спинномозговой жидкости выше 2000 мг/л анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором, повторить анализ и полученный результат умножить на разведение.


Примечание. При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов количество реагентов и анализируемых образцов в зависимости от объема используемой кюветы может быть пропорционально изменено (соотношение  мочи или спинномозговой жидкости к рабочему реагенту составляет 1:50).

РАСЧЕТЫ


Содержание общего белка в пробе мочи или спинномозговой жидкости (в мг/л) определить по формуле:


где:      
С     — концентрация общего белка в анализируемой пробе, мг/л;


Еоп.  — оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. плотн.;


Екал. — оптическая плотность калибратора, ед. опт. плотн.;

                Скал. — содержание общего белка в калибраторе, мг/л.


Содержание общего белка в суточной моче (в мг/сутки) определить по формуле:


  где:     
Собм. — концентрация общего белка в анализируемой пробе, мг/сутки;


Еоп.   — оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. плотн.;


Ека.  — оптическая плотность калибратора, ед. опт. плотн.;


V     — количество мочи, собранной за сутки, л;

              Скал.  — содержание общего белка в калибраторе, мг/л.

УСЛОВИЯ  ХРАНИЕНИЯ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА


Набор должен храниться при температуре +2-8оС в упаковке предприятия- изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение наборов при температуре до +25оС не более 5 суток. Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности набора – 12 месяцев.


Реагент  после вскрытия флакона может храниться при температуре +2-8оС в темном месте в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флакона.


Калибраторы 1 и 2 после вскрытия флаконов можно хранить при температуре +2-8оС не более 3 месяцев при условии достаточной герметичности флаконов.


Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.


По вопросам, касающимся качества набора ОБЩИЙ БЕЛОК ПГК ФС, следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС” по адресу: 142290, г. Пущино, Московской обл., ул. Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.
                 Директор производства 

                 ЗАО «ДИАКОН-ДС»                                                               Сысоева В.И.

                “СОГЛАСОВАНО”

                Зав. кафедрой клинической

                лабораторной диагностики ГОУ ДПО

                “РМАПО Росздрава, д.м.н., профессор                                   Долгов В.В.    

                                                                                                                     28 апреля 2010 г.






        Еоп.


С =              × С кал.,


        Екал.





                  Еоп. × V


Собм. =                         × С кал.,


                    Е кал.








