
	УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от   22 апреля  2010 г.  №  3306-Пр/10
	                                       «УТВЕРЖДАЮ»

                                       Генеральный директор

                                       Закрытого акционерного общества                     

                                       «ДИАКОН-ДС»  

                                                                Шарышев А.А.

                                                                14 января 2010 г.


И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для  определения общей железосвязывающей способности сыворотке крови
(ОЖСС ФС)

.                                                                                                                   РУ № ФСР 2008/02954
НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для количественного определения железосвязывающей способности сыворотки крови (ОЖСС) в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор рассчитан на проведение 200 или 400 определений ОЖСС при расходе 0,15 г карбоната магния на один анализ.

ПРИНЦИП  МЕТОДА


Сыворотку крови насыщают ионами трехвалентного железа. Избыток ионов железа адсорбируют на карбонате магния и удаляют центрифугированием. Содержание железа, связанного сывороткой (ОЖСС), определяют в надосадочной жидкости.

СОСТАВ  НАБОРА

Реагент 1: хлорид трехвалентного железа, 90 мкмоль/л – 2 флакона (по 100 мл) или 4 флакона (по 100 мл);

Реагент 2: карбонат магния  – 1 флакон (30 г) или 2 флакона (по 30 г).
АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ


Набор обеспечивает: линейную область определения общей железосвязывающей способности сыворотки крови в диапазоне от 10 до 150 мкмоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 8,0 мкмоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%. 


Качество набора можно оценивать по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данным методам.


Нормальные величины общей железосвязывающей способности сыворотки крови человека составляют 45–72 мкмоль/л.

Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка крови. Сыворотку крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Реагенты набора не содержат токсичных компонентов.


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.
ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

– Настольная центрифуга;

– пробирки центрифужные вместимостью 3,0-5,0 мл;

– секундомер;

– пробирки стеклянные вместимостью 3,0-5,0 мл;

– пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости 500 и 1000 мкл;

– вода деионизированная;

– 0,9% раствор NaCl (физиологический раствор);

– перчатки резиновые одноразовые.

ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ

Реагенты 1 и 2 готовы к использованию.
ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА

В центрифужную пробирку вносят 500 мкл сыворотки крови, добавляют 1000 мкл реагента 1. Пробу перемешивают и выдерживают 10 минут при комнатной температуре (+18–25оС), затем добавляют 0,15 г реагента 2, несколько раз тщательно встряхивают, выдерживают не менее 30 минут при комнатной температуре,  тщательно встряхивая каждые 5 минут, затем центрифугируют при 3000 об./мин (4000 g) в течение 10 минут.

В прозрачном супернатанте (надосадочная жидкость) определяют общее количество железа связанного сывороткой крови (ОЖСС).

Для проведения анализа можно использовать наборы реагентов для количественного определения железа в сыворотке крови — ЖЕЛЕЗО ФС, выпускаемые ЗАО “ДИАКОН-ДС”.

РАСЧЕТЫ


Общую железосвязывающую способность сыворотки крови (в мкмоль/л) определить по формуле:

                                                                         С = А х 3,0
   где:          С     — общая железосвязывающая способность сыворотки крови,  мкмоль/л;



   А     — концентрация железа связанного сывороткой, мкмоль/л;



  3,0    — коэффициент разведения сыворотки.

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  И ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА

Хранение наборов должно производиться при температуре + 2–25оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности набора – 12 месяцев.


Реагенты 1 и 2 после вскрытия флаконов могут храниться при температуре + 2–25оС в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флаконов.


При содержании общей железосвязывающей способности сыворотки крови выше 150 мкмоль/л анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором и полученный результат умножить на разведение.


Причиной грубых ошибок при определении железа может быть недостаточно чистая посуда. Посуду следует мыть хромовой смесью или раствором соляной кислоты, 4,0 моль/л, в деионизированной воде, затем тщательно ополоснуть деионизированной водой.


Для получения надежных результатов необходимо строго соблюдать инструкцию по применению набора.


По вопросам, касающимся качества набора ОЖСС ФС, следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС” по адресу: 
142290, г. Пущино, Московской обл., ул. Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.

Директор производства 
ЗАО “ДИАКОН-ДС”                                              В.И. Сысоева      
                                   “СОГЛАСОВАНО”

Зав. кафедрой клинической

лабораторной диагностики ГОУ ДПО

“РМАПО Росздрава” д.м.н., профессор               В.В. Долгов                            

                                                                                                                     01.03. 2010 г
