
TruLab Р
Контрольная сыворотка «Паталогия»

Информация для заказа

Кат. №
       Фасовка


5 9050 60 10 060
 15 мл 

Описание

TruLab P – лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки и содержащая очищенные компоненты человеческого и животного происхождения, очищенные препараты и неорганические соединения. Значения параметров аналитов находятся либо в нормальном диапазоне, или на границе патологических значений.

Хранение
В невскрытых флаконах сыворотка должна храниться при температуре 2–8°С.
Стабильность
Невскрытые флаконы: до конца указанного срока годности.

Восстановленные контроли: информация приведена в таблице, при условии хранения при указанной температуре в плотно закрытых флаконах.
	
	–20°С*
	+4°С
	+25°С

	Билирубин 

(при хранении в темноте)
	14 дней
	2 дня
	–

	АЛТ, АСТ
	–
	–
	2 ч

	СК-NAC, CК-MB
	–
	–
	4 ч

	Другие аналиты
	30 дней
	7 дней
	8 ч


*Замораживать только один раз.

Предупреждения и предостережения

Каждая отдельная порция донорской крови, использованная при изготовлении калибраторов TruLab Р, была надлежащим образом протестирована на отсутствие поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg), антител к ВИЧ (anti-HIV 1 + 2) и антител к антигенам вируса гепатита C (anti-HCV). Тем не менее, поскольку полностью гарантировать отсутствие инфекционных агентов в реактивах на основе человеческой крови невозможно, при работе с данной сывороткой необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.

Подготовка 

Лиофилизат находится в вакуумной  герметизированной упаковке, поэтому флакон следует открывать очень осторожно, чтобы избежать потери высушенного материала. Для приготовления калибратора добавить во флакон точно 5 мл бидистиллированной воды. Осторожно закрыть и оставить флакон на столе на 30 мин, изредка покачивая. Избегайте пенообразования! Не встряхивайте!

Процедура 

Процедура применения контрольной сыворотки изложена в инструкции к соответствующему набору.
Значения и диапазоны

Значения тех параметров, для которых доступны утвержденные референтные методы, были определены в соответствии с Руководством Не​мецкого Федерального Медицинского Совета [3]. Допустимые диапазоны, соответственно, были рассчитаны как значение, полученное референтным методом, ±3 стандартных отклонения измерения.

Значения образцов могут слегка варьировать в зависимости от используемых реагентов и методик. 

Значения контролей, указанные паспорте, специфичны только для данных № лотов контрольных сывороток.

Литература
1. Rцhle G, Siekmann L. Quality assurance of quantitative determination. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory.

2. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395).

3. Richtlinien der Bundesaerztekammer. Deutsches Aerzteblatt 1988; 85: B519–B532.

4. Richtlinie der Bundesаrztekammer zur Qualitаtssicherung quantitativer laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen. Deutsches Аrzteblatt 2002; 98: A 2747-59.
Обезвреживание отходов
В соответствии с местными правилами.

Изготовитель
DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.

