          УТВЕРЖДЕНА                                                                                                           “УТВЕРЖДАЮ”

                                                                                                                           Генеральный директор

  Приказом Росздравнадзора                                                                       Закрытого  акционерного общества  
                                                                                                                           “ДИАКОН-ДС”                        

                                                                                                                                                                   Шарышев А.А.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для  количественного  определения  содержания
 неорганического  фосфора в  сыворотке  крови  и  моче

(ФОСФОР ФС)
                                                                                                                                     РУ № ФСР 2007/00441  
НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для количественного определения содержания неорганического фосфора в сыворотке крови и моче человека УФ-методом в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в двух видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 150 или 300 определений при расходе 1,0 мл рабочего реагента на один анализ.

ПРИНЦИП   МЕТОДА


Неорганический фосфор в кислой среде взаимодействует с молибдатом аммония с образованием фосфомолибдатного комплекса, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации фосфора в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 340 нм. 

СОСТАВ  НАБОРА

Реагент 1: раствор, содержащий тезит, 1,25 % и серную кислоту, 262,5 ммоль/л – 2 флакона (по 60 мл) или 3 флакона (по 80 мл).

Реагент 2: раствор, содержащий молибдат аммония, 2,0 ммоль/л – 2 флакона (по 15 мл) или 3 флакона (по 20 мл).
Калибратор: калибровочный раствор неорганического фосфора, 1,61 ммоль/л и азида натрия, 0,095% – 1 флакон (3,0 мл) или 2 флакона (по 3,0 мл).
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Набор обеспечивает линейную область определения концентрации фосфора в диапазоне от 0,25 до 4,8 ммоль/л, отклонение от линейности не превышает 3%. Чувствительность – не более 0,2 ммоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 3%.


Качество набора может проверяться по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данным методом.


Нормальные величины концентрации фосфора в сыворотке крови человека составляют 0,9–1,9 ммоль/л, в моче – 13–42 ммоль/сутки.

Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

ОБРАЗЦЫ

                Негемолизированная сыворотка крови и моча человека. Сыворотку крови следует отделить от форменных элементов крови немедленно после забора крови, чтобы избежать освобождения фосфора из эритроцитов крови. 

                К суточной моче необходимо добавить 10 мл 10% соляной кислоты, чтобы исключить оседание фосфатов. Мочу перед определением следует развести деионизованной водой в 20 раз.
МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Калибратор содержит токсичный компонент – азид натрия. При работе с ним следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

- Спектрофотометр, программируемый фотометр или биохимический анализатор, длина 

  волны 340 нм, кювета с длиной оптического пути 10 мм;

- термостат, обеспечивающий температуру +37±1°С;

- секундомер;

- пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости 10 и 1000 мкл;

- пробирки вместимостью 3,0-5,0 мл;

- вода деионизованная;

- 0,9% раствор NaCl (физиологический раствор);

- перчатки резиновые или пластиковые.
ПОДГОТОВКА  К  АНАЛИЗУ


Реагенты 1 и 2 готовы к использованию для определения содержания неорганического фосфора в сыворотке крови и моче при запуске реакции субстратом.

            Приготовление рабочего реагента для определения содержания неорганического фосфора в сыворотке крови и моче при запуске реакции образцом: смешать в колбе конической вместимостью 200 мл реагент 1 (80 мл) и реагент 2 (20 мл).

            При необходимости приготовления рабочего реагента в меньшем объеме следует смешать нужные объемы реагентов 1 и 2 в соотношении 4:1. Тщательно закрыть флаконы с реагентами 1 и 2 непосредственно после каждого использования.

             Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре + 2 - 25°С не более одного месяца.

             Калибратор готов к использованию. 

ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА
 Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице 1 или таблице 2.                                                                                                             
Запуск реакции субстратом
 Таблица 1.

	Отмерить, мкл
	Опытная

проба     
	Калибровочная

 проба      
	Контрольная

(холостая) проба

	Реагент 1
	1000
	1000
	1000

	Вода деионизованная
	—
	—
	10

	Калибратор  
	—
	10
	—

	Сыворотка крови или моча


	10
	—
	—

	Пробы перемешать, через 1 минуту измерить оптическую плотность E1   опытной и калибровочной пробы против контрольной (холостой) пробы при длине волны 340 нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм при температуре + 37оС или при комнатной температуре (+18–25оС),  затем добавить:

	Реагент 2
	250
	250
	250

	Пробы перемешать, через 5 минут измерить оптическую плотность E2  опытной и калибровочной пробы против контрольной (холостой) пробы при длине волны 340 нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм при температуре + 37оС или при комнатной температуре (+18–25оС). Окраска растворов стабильна в течение 60 минут при комнатной температуре (+18–25оС).




Еоп. или Екал. = (E2  - E1) опытной или калибровочной пробы.

Запуск реакции образцом

Таблица 2.

	Отмерить, мкл
	Опытная

проба     
	Калибровочная

 проба      
	Контрольная

(холостая) проба

	Сыворотка крови или моча


	10
	—
	—

	Вода деионизованная
	—
	—
	 10

	Калибратор  
	—
	 10
	—

	Рабочий реагент 
	1000
	1000
	1000



Пробы тщательно перемешать и выдержать при температуре +37°С или при комнатной температуре (+18–25оС) в течение 5 минут. Измерить оптическую плотность опытной пробы и калибровочной пробы против контрольной (холостой) пробы в кювете с длиной оптического пути 10 мм при длине волны 340 нм. Окраска растворов стабильна в течение 60 минут при комнатной температуре. 

Примечание. При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов количество реагентов и анализируемых образцов в зависимости от объема используемой кюветы может быть пропорционально изменено (соотношение сыворотки крови или мочи к реагенту 1 составляет 1:100).

РАСЧЕТЫ

[image: image1.wmf],

61

,

1

20

.

.

´

´

´

=

кал

оп

Е

V

Е

C


Содержание фосфора в сыворотке крови (в ммоль/л) определить по формуле:
 где:  С       — концентрация фосфора в анализируемой пробе, ммоль/л;

         Еоп.    — оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. плотн.;

         Екал.   — оптическая плотность калибратора, ед. опт. плотн.;

         1,61   — содержание фосфора в калибраторе, ммоль/л.

[image: image2.wmf],

61

,

1

.

.

´

=

кал

оп

Е

Е

C


Содержание фосфора в моче (в ммоль/сутки) определить по формуле:

 где:  С      — концентрация фосфора в анализируемой пробе, ммоль/сутки;

         Еоп.    — оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. плотн.;

         Екал.   — оптическая плотность калибратора, ед. опт. плотн.;

         V       — количество мочи, собранной за сутки, л;

         20     — коэффициент разведения мочи;

         1,61  — содержание фосфора в калибраторе, ммоль/л.

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА


Хранение наборов должно производиться при температуре +2–25оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности.  Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности набора – 12 месяцев.

                Реагенты 1 и 2 после вскрытия флаконов можно хранить при температуре +2–25оС в течение всего срока годности набора 
при условии достаточной герметичности флакона.


Калибратор после вскрытия флакона можно хранить при температуре + 2–8оС не более 3 месяцев при условии достаточной герметичности флакона.

Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре + 2 – 25оС не более одного месяца.


При содержании фосфора в сыворотке крови или разведенной моче выше 4,8 ммоль/л анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором, повторить анализ и полученный результат умножить на разведение.


Для работы с набором рекомендуется использовать полуавтоматические пипетки со сменяемыми наконечниками и пластиковую посуду одноразового применения. Недостаточно чистая посуда может явиться источником грубых ошибок при проведении анализа, в связи с чем, необходимо тщательно мыть посуду и ополаскивать ее деионизованной водой.


Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.


По вопросам, касающимся качества набора ФОСФОР ФС, следует обращаться в ЗАО «ДИАКОН-ДС» по адресу: 142290, г. Пущино, Московской обл., ул. Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39;  т/факс (495) 980-66-79.
                Директор по производству

                ЗАО «ДИАКОН-ДС»                                                                      В. И. Сысоева
�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���








[image: image3.wmf],

61

,

1

.

.

´

=

кал

оп

Е

Е

C

[image: image4.wmf],

61

,

1

20

.

.

´

´

´

=

кал

оп

Е

V

Е

C

_1341640739.unknown

_1341640737.unknown

