##### Protein Standard Set

##### Калибратор специфических белков (5 уровней)

Lot 320

###### Назначение

Для построения калибровочных кривых при количественном иммунохимическом определении некоторых белков (список см. ниже) в человеческой сыворотке.

Состав

Калибраторы представляют собой профильтрованную через фильтр с ячейками 0,2 мкм дефибринированную жидкую стабилизированную человеческую плазму.

Консервант: азид натрия, 0,095 %.

Упаковка

5 флаконов × 1 мл	Кат. №:		MPS/STS-5X1

Готовы к использованию.

Условия хранения и срок годности

Хранить при 2 – 8 °C. Срок годности указан на ярлыке.

После вскрытия флакона калибраторы должны быть использованы в течение 6 недель. После отбора порции калибратора флакон плотно закрыть и хранить при 2 – 8 °C.

Не замораживать!

###### Установленные значения**

| Белок | Калибратор 1 мг/дл* | Калибратор 2 мг/дл* | Калибратор 3 мг/дл* | Калибратор 4 мг/дл* | Калибратор 5 мг/дл* | Лот | Срок годности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Альбумин | 745 | 1491 | 2981 | 5963 | 11925 | 320 | 2017-10 |
| α1-Антитрипсин | 27 | 54 | 109 | 217 | 434 |  |  |
| α2-Макроглобулин | 48 | 95 | 190 | 380 | 760 |  |  |
| α1-Кислый гликопротеин | 14 | 28 | 57 | 113 | 226 |  |  |
| Церулоплазмин | 6 | 13 | 25 | 51 | 101 |  |  |
| Гаптоглобин | 22 | 44 | 88 | 176 | 351 |  |  |
| Трансферрин | 53 | 106 | 212 | 425 | 849 |  |  |
| IgA | 37 | 75 | 150 | 300 | 599 |  |  |
| IgG | 181 | 362 | 724 | 1448 | 2896 |  |  |
| IgM | 22 | 45 | 90 | 180 | 359 |  |  |
| Комплемент C3 | 27 | 55 | 109 | 218 | 436 |  |  |
| Комплемент C4 | 5 | 9 | 19 | 37 | 74 |  |  |
| Антитромбин III | 5 | 10 | 20 | 41 | 81 |  |  |
| Ингибитор C1-эстеразы** | 5 | 10 | 21 | 41 | 82 |  |  |
| Лёгкая каппа-цепь** | 45 | 89 | 178 | 357 | 713 |  |  |
| Лёгкая лямбда-цепь** | 24 | 48 | 97 | 194 | 387 |  |  |
| Преальбумин | 5 | 9 | 19 | 38 | 75 |  |  |

*  Значения по Референсному  Препарату для белков человеческой сыворотки  RPPHS  ERM-DA470k/IFCC (разработан в сотрудничестве с Американской Коллегией Патологов и Международной федерации клинической химии (IFCC)).

** Значения по стандартному препарату Dade Behring.

Калибровочные значения, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов калибраторов

Изготовитель

“APTEC Diagnostics nv” August De Boeckstraat, 1

B-9100 Sint Niklaas, Belgium (Бельгия)