# Очищающий раствор RENZ  CONC

Код:   RE 020

Фасовка:  2 x18 мл

Состав:

2-феноксиэтанол                             < 0,6  %
Протеолитические ферменты        < 6,5 %
Стабилизатор                                  < 0,1 %
Деионизированная вода                 ≥ 92,8 %

Область применения

Используется в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений  для выполнения анализов крови с помощью автоматических гематологических анализаторов Nihon Kohden MEK 6400/6410, Beckman Coulter серии S-Plus II-III-IV-V-VI, JT, JR, JS, STKR, MD-series (MD-8,18), T-series (T 540/840/890), ONYX, AcT Diff, AcT Diff 2, Abbot Cell-Dyn серии CD 610, CD 1300, CD 1500, CD 1400, CD 1600, CD 1700, CD 2000, CD 1200, CD 3500, CD 3700.

Назначение

Очищающий раствор RENZ  CONC – концентрированный ферментативный раствор, предназначен  для очистки  апертур, счетных камер, гидравлической системы  гематологического анализатора от белковых и других загрязнений. Не является дезинфектантом.

Способ применения

Очистка через пробозаборник. Поместить 10 капель (0,5 мл) концентрированного раствора RENZ  CONC в пробирку для образца, добавить 10 мл теплой (не горячей) воды и перемешать. Провести измерительный цикл содержимого пробирки аналогично измерению образцов крови пациентов. После завершения измерительного цикла оставить пробозаборник погруженным в очищающий раствор и не использовать анализатор в течение 5-10 минут  для проявления ферментативной активности раствора. Затем промыть пробозаборник изотоническим разбавителем, поместить в чистую пробирку для образца 10 мл изотонического разбавителя и провести не менее 3 измерительных циклов.

Очистка  внутренних апертур. Возможно несколько методов, в зависимости от модели прибора. Воспользуйтесь способом, указанным в руководстве пользователя вашего гематологического анализатора. При любом способе очистки руководствуйтесь следующими правилами:

- Всегда употребляйте соотношение 10 капель (0,5 мл) концентрированного раствора RENZ  CONC на 10 мл разбавителя.

- Для проявления ферментативной активности раствора оптимальное время воздействия 5-10 мин.

- Скорость очистки будет выше при использовании теплой воды для разведения концентрированного раствора RENZ  CONC.

- Не используйте горячую воду.

- После очистки раствором RENZ  CONC анализатор следует тщательно промыть и только затем приступать к измерению образцов крови.

Хранение и стабильность

Хранить при температуре от +18°C до +30°C плотно закрытым, не нагревать. Стабильность в закрытой таре – 12 месяцев. После вскрытия стабилен в течение 90 суток при соблюдении указанных условий хранения. При помутнении не пригоден. Неэффективность применения свидетельствует об инактивации ферментов. Срок годности указан на этикетке.

Меры предосторожности и утилизация

Используется исключительно для in vitro диагностики. Избегать заглатывания, попадания в рот, в глаза, на кожу. При работе использовать средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки, маски), при опасности разбрызгивания реагента – защитные очки. При случайном проливе промыть поверхность водой.

Возможное токсическое действие на организм человека и меры первой помощи:

| При вдыхании | При попадании на кожу | При попадании в глаза | При заглатывании |
| --- | --- | --- | --- |
| Вызывает головокружение. При появлении головокружения обеспечить доступ свежего воздуха, обратиться к врачу. | Оказывает раздражающее действие. Промыть водой, при возникновении раздражения обратиться к врачу. | Оказывает раздражающее действие. Тщательно промыть глаза водой в течение 15 минут, обратиться к врачу. | Вызывает тошноту. Промыть желудок водой, обратиться к врачу. |

Данных об экологической безопасности не имеется. Не сливать в канализацию, утилизировать согласно действующим нормативным документам.

Производитель

LABEX Reagens AB
Box 22159
250 23 Helsingborg, Sweden
Ph: +46 42 32 40 00
Fax: +46 42 20 27 71
www.labex.com