PAGE  
2

          УТВЕРЖДЕНА                                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                                                    Генеральный директор

  Приказом Росздравнадзора                                                                                ЗАО «ДИАКОН-ДС»                                                                                          

  От 30 октября 2009 г.  № 8697-Пр/09                                                                                                 Шарышев А.А.

                                                                                                                                     6 февраля 2009 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по  применению  набора  реагентов  для  определения  активности  щелочной фосфатазы  в  сыворотке  и  плазме  крови  человека  кинетическим методом

ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА  ФС

                                                                                                                     РУ № ФСР 2009/04713
НАЗНАЧЕНИЕ


Набор предназначен для количественного определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови человека кинетическим методом в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.


Набор выпускается в двух видах фасовки и рассчитан, соответственно, на проведение 125 или 500 определений при расходе 1,0 мл рабочего реагента на один анализ.

ПРИНЦИП  МЕТОДА


Щелочная фосфатаза катализирует реакцию гидролиза п-нитрофенилфосфата с образованием эквимолярного количества п-нитрофенола и фосфата. Скорость образования  п-нитрофенола прямо пропорциональна активности щелочной фосфатазы и измеряется фотометрически при длине волны 405 нм.

СОСТАВ  НАБОРА

Реагент 1: буферный раствор, содержащий диэтаноламин, рН 9,8 – 1000 ммоль/л, магний хлористый – 0,5 ммоль/л, азид натрия – 0,095% – 5 флаконов (по 20 мл) или 5 флаконов (по 80 мл).

Реагент 2: раствор субстрата, содержащий п-нитрофенилфосфат – 50 ммоль/л, азид натрия – 0,095 % –
1 флакон(25 мл) или 1 флакон (100 мл).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ


Набор обеспечивает линейную область определения активности щелочной фосфатазы в диапазоне от 40 Е/л до 700 Е/л, отклонение от линейности не превышает 5%.Чувствительность – не более 30 Е/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%.


Качество набора можно оценивать по отечественным или зарубежным контрольным сывороткам, аттестованным данным методом.


Нормальные величины активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови человека составляют: для женщин – 64 - 306 Е/л; для мужчин – 80 - 306 Е/л.


Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин для обследуемого контингента людей.

ОБРАЗЦЫ


Негемолизированная сыворотка или плазма крови. Сыворотку или плазму крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


В реагентах 1 и 2 содержится токсичный компонент – азид натрия. При работе с ними следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.


При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ОБОРУДОВАНИЕ  И  РЕАГЕНТЫ:

– спектрофотометр, программируемый фотометр или биохимический анализатор,

   длина волны 405 нм, термостатируемая кювета с длиной оптического пути 10 мм;

– термостат, обеспечивающий температуру + 370 С;

– секундомер;

– цилиндры стеклянные мерные вместимостью 50 и 100 мл;

– пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости 20 и 1000 мкл;

– колба коническая вместимостью 200 мл;

– 0,9% раствор NaCl (физиологический раствор).

ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

Приготовление рабочего реагента: смешать в колбе конической вместимостью 200 мл 4 объема реагента 1 и один объем реагента 2. Тщательно закрыть флаконы с реагентами 1 и 2 непосредственно после каждого использования.

Рабочий реагент можно хранить при температуре +2 - 8º С не более месяца или при комнатной температуре (+18 - 25º С) не более 5 суток. 

                                                            ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА

 
Перед проведением анализа рабочий реагент следует нагреть до температуры  37 ± 0,5º С в течение 5 мин.

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице:

                                                                                                                 Таблица

	Отмерить, мкл 
	Опытная проба

	Сыворотка или плазма крови
	  20

	Рабочий реагент
	1000



Примечание. При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов количество реагентов и анализируемых образцов в зависимости от объема используемой кюветы может быть пропорционально изменено (соотношение сыворотки или плазмы крови к рабочему реагенту составляет 1:50).

Пробу перемешать и инкубировать в кювете с длиной оптического пути 10 мм при температуре + 370 С в течение 1 мин. Измерить оптическую плотность пробы (Е1) при температуре + 370 С при длине волны 405 нм против воздуха, включить секундомер и через 1 минуту (точно) аналогично измерить оптическую плотность пробы ( Е2). Рассчитать  изменение оптической плотности пробы в минуту: ΔЕ/мин = Е1 – Е2.

РАСЧЕТЫ


Активность щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови определить по формуле:





   

А = ΔЕ/мин 
[image: image1.wmf]´

 2757 ,

где:  А           — активность щелочной фосфатазы, Е/л;
        ΔЕ/мин — изменение оптической плотности пробы за одну минуту, ед.опт. пл.;

         2757     — фактор пересчета для выражения активности щелочной фосфатазы в Е/л (указывается в паспорте на набор).

Примечание. 1 Е/л = 16,67 нмоль/л/(с 
[image: image2.wmf]´

 л). 

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  НАБОРА


Хранение наборов должно производиться в темном месте при температуре +2 - 80 С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение наборов при температуре до +250 С не более 5 суток. Замораживание компонентов набора не допускается.


Срок годности наборов — 12 месяцев.


Реагенты 1 и 2 после вскрытия флаконов могут храниться при температуре +2 - 80 С в темном месте в течение всего срока годности наборов при условии достаточной герметичности флаконов.

Рабочий реагент можно хранить при температуре +2 - 8º С не более месяца или при комнатной температуре (+18 - 25º С) не более 5 суток.


При активности щелочной фосфатазы выше 700 Е/л пробу следует развести физиологическим раствором в 5 раз и полученный результат умножить на 5.


Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.


По вопросам, касающимся качества набора ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА ФС, следует обращаться в ЗАО “ДИАКОН-ДС” по адресу:
142290, г. Пущино, Московской обл., ул.  Грузовая 1а; тел. (495) 980-63-38,  980-63-39; т/факс (495) 980-66-79.
       Директор по производству

         ЗАО “ДИАКОН-ДС” 

          В.И. Сысоева.

        «СОГЛАСОВАНО»

  Зав. кафедрой клинической 

  лабораторной диагностики ГОУ ДПО

 «РМАПО Росздрава»        д.м.н. профессор В. В.  Долгов.     11.03.09 г.                       






PAGE  

_990628118.unknown

