Руководство по использованию реагентных полосок для анализа мочи URIstik серии Н 

фирмы DIRUI Industrial Co., Ltd. 
Общие положения
Это руководство информирует о методах, принципах реакций и вопросах, требующих особого внимания при использовании реагентных полосок URIstik серии Н. 

Реагентные полоски URIstik Н выпускаются для качественного и полуколичественного анализа мочи и являются реагентом для диагностики in vitro. Эти полоски предназначены только для профессионального использования.

Результаты на полосках можно считывать как визуально, так и с помощью прибора.   

Перед использованием полосок сравните этикетку на картонной упаковке с этикеткой на дне флакона. На них должны быть указаны параметры специфичных тестов.

Следует внимательно прочитать руководство пользователя перед использованием реагентных полосок.

В таблице указаны тип полосок и определяемые компоненты:
	Тип полосок
	Определяемый компонент

	URIstik H11
	Уробилиноген. Билирубин. Кетоны (ацетоуксусная кислота). Кровь. Белок. Нитриты. Лейкоциты. Глюкоза. Удельный вес. рН. Аскорбиновая кислота

	URIstik H10
	Уробилиноген. Билирубин. Кетоны (ацетоуксусная кислота). Кровь. Белок. Нитриты. Лейкоциты. Глюкоза. Удельный вес. рН

	URIstik H8
	Уробилиноген. Билирубин. Кетоны (ацетоуксусная кислота). Кровь. Белок. Нитриты. Глюкоза. рН


Сбор и подготовка образца

Соберите свежую мочу в чистую и сухую посуду. Мочу не центрифугировать. Перед проведением теста образец тща-тельно перемешайте. Тестирование мочи следует провести в течение часа после сбора. Все образцы необходимо отбирать и хранить в санитарных условиях.

Примечание:  Не используйте воду в качестве отрицательного контроля. Не добавляйте консервантов, они не предотвратят распада кетонов, билирубина или уробилиногена. При длительном хранении результаты теста на глюкозу, рН, нитри-ты и кровь могут измениться в результате вторичной бакте-риальной контаминации образца. 

Методика визуального считывания результата
1. Погрузите реагентную область полоски в образец мочи на 2-3 секунды.

2. Проведите ребром полоски по краю сосуда, чтобы удалить избыток мочи.

3. Держа полоску горизонтально, сравните результат теста на полоске с цветной диаграммой на этикетке пенала. Запишите результат. Для полуколичественного определения результат регистрируют согласно времени, указанному на цветной диаграмме. Для качественного результата полоску следует анализировать в интервале от 1 до 2 мин.  после погружения. Если результат будет положительным, следует повторить исследование мочи для получения полуколичественного результата, и сравнить результат теста с цветной диаграммой в указанное на диаграмме время. Значения рН и белка можно регистрировать в любой момент в течение 60 секунд после погружения. Изменение цвета после 2 минут выдержки не имеет диагностического значения.

Методика инструментального считывания результата
Следуйте указаниям, данным в соответствующем описании методики работы анализатора мочи.

Хранение
Полоски должны храниться в оригинальной упаковке. Никогда не используйте полоски с истекшим сроком годности. Каждая полоска употребляется однократно. Не выбрасывайте влагопоглотитель из пенала. Не вынимайте полоски из пенала, если они не используются сразу. После извлечения полосок для анализа следует немедленно и плотно закрыть пенал. Полоски хранят в сухом месте при температуре от +2ºС до +30ºС. Не храните полоски в холодильнике и не подвергайте их действию прямого солнечного света. Не при-касайтесь к реагентной области полоски. ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ, СВЕТА И ТЕПЛА ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННОЙ МЕРОЙ ПРОТИВ ИЗМЕНЕНИЯ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ РЕАГЕНТОВ. Разрушение реагентов вызывает обесцвечивание или потемнение реагентной области полоски. Если это происходит, или если результаты теста вызывают сомнение или противоречат ожидаемым результатам, следует проверить срок годности полосок и убедиться в том, что он ещё не прошел, а также протестировать полоски при помощи контрольных растворов. Утилизацию проб мочи и использованных реагентных полосок следует выполнять в соответствии с правилами, установленными законодательством РФ для биологических отходов.

Ограничение процедур

Как и для всех лабораторных процедур, точный диагноз и терапевтические рекомендации не должны основываться только на одном результате или методе.

Принципы реакций

Глюкоза: Фермент глюкозооксидаза катализирует окисление глюкозы атмосферным кислородом, что приводит к образо-ванию глюкуроновой кислоты и перекиси водорода. Под действием пероксидазы  перекись водорода выделяет актив-ный кислород. Этот кислород окисляет иодид калия, что приводит к изменению окраски.

Билирубин: Взаимодействие связанного билирубина и соли дихлорбензола диазония в сильнокислой среде приводит к образованию азокрасителя. 
Кетоны:  Нитропруссид натрия в щелочной среде реагирует с ацетоуксусной кислотой с образованием фиолетовой окраски раствора.

Удельный вес:  Электролит (М+Х−) в моче в форме соли реагирует с полиметилвиниловым эфиром и малеиновой кислотой (-СООН), которые являются слабокислыми ионно-обменниками. В реакции образуется водородный ион [H+], который реагирует с рН-индикатором и меняет его окраску.

Кровь:  Тест основан на способности гемоглобина катали-зировать окисление окрашенного индикатора стабилизирован-ным органическим гидропероксидом.

рН:  Метод основан на использовании рН-индикаторов.

Белок:  Тест основывается на принципе «белковой  ошибки индикатора». Анион специфического рН-индикатора взаимо-действует с катионом белковой молекулы, вызывая дальней-шую ионизацию индикатора и изменение окраски. 

Уробилиноген: Уробилиноген при взаимодействии с диазонием в сильнокислой среде образует розовые азокрасители.

Нитриты:  Нитриты мочи и ароматический аминосульфанил-амид диазотируются с образованием диазосоединения, которое реагирует с тетрагидробензо(h)хинолин-3-фенолом, что приводит к изменению окраски.
Лейкоциты:  Метод основан на ферментативной реакции, катализируемой лейкоцитарной эстеразой, которая катализи-рует гидролиз пирроламинокислого эфира с высвобождением 3-гидрокси-5-фенилпиррола. Пиррол реагирует с диазонием, образуя продукты пурпурного цвета.

Аскорбиновая кислота: Аскорбиновая кислота совместно с 1,2-дигидроксиалкенами в щелочных условиях восстанав-ливает голубой 2,6-дихлориндо-фенолят в бесцветный N-(р-фенол)-2,6-дихлоро-Р-аминофенол.
Замечания

Глюкоза:  Тест предназначен для определения D-глюкозы и практически не реагирует на другие сахара. Аскорбиновая кислота в концентрации до 0,28 ммоль/л  и/или ацетоуксусная кислота в концентрации до 1,1 ммоль/л не влияют на тест. Малое количество глюкозы, в норме выделяемое почками, обычно находится ниже уровня  чувствительности реагентной области тест-полоски.

Билирубин:  В норме билирубин в моче нельзя выявить даже очень чувствительными методами. Если тест дает положительный результат, то, как правило, это указывает на патологию и требует дальнейшей проверки. Ложно-положительный результат может быть получен в пробах мочи больных, принимающих лекарственные препараты, которые окрашивают мочу в красный цвет (например, феназопиридина). Ложноотрицательный результат может вызвать высокая концентрация аскорбиновой кислоты (свыше 500 мг/л) или длительное хранение образца мочи на свету.

Кетоны:  Реагентная область полоски реагирует с ацето-уксусной кислотой в моче. Реагент не взаимодействует с ацетоном или β-гидромасляной кислотой. Образцы нормаль-ной мочи обычно дают отрицательные результаты при тести-ровании на кетоны. Ложноположительные результаты могут проявиться при анализе сильно пигментированной мочи, или мочи, содержащей большое количество метаболитов препа-рата «Леводопа».

Удельный вес:  Реагентная полоска позволяет измерять удельный вес образцов мочи от 1,000 до 1,030. Средняя ошибка между результатами, полученными при тестировании полоской и при определении коэффициента преломления составляет всего 0,005. Чтобы получить более точный результат, можно добавить 0,005 к значениям, полученным в образцах мочи с рН≥6,5. Прибор для анализа мочи может автоматически делать эти поправки при анализе полосок. Неионные компоненты в моче, такие как глюкоза или рентгеноконтрастные вещества, не влияют на результат теста. Занижение результатов теста может наблюдаться в щелочной или сильно забуференной моче. Завышенные результаты могут быть получены в присутствии умеренного количества белка (1,75 г/л).

Кровь:  У пациентов может наблюдаться «следовая» реакция. В каждом индивидуальном случае требуется клиническое заключение. Появление зеленых пятен (целые эритроциты) или зеленого цвета (гемоглобин/миоглобин) на реагентной части полоски в течение 60 секунд указывает на необ-ходимость дальнейшей диагностической проверки. Кровь часто обнаруживается в моче менструирующих женщин. Значение гемоглобина в интервале 150 - 620 мкг/л приблизи-тельно соответствует количеству  5-15 клеток/мкл целых эритроцитов.

Реагентная полоска чрезвычайно чувствительна к гемоглобину и может быть использована в качестве дополнения к микроскопическому исследованию. Полоски в одинаковой степени чувствительны как к гемоглобину, так и к миоглобину.  Пониженная реакция зоны на кровь может наблюдаться в моче с большим значением удельного веса. Завышение результатов или ложноположительные реакции на-блюдаются при инфекциях мочевыводящих путей (микробная пероксидаза); в присутствии аскорбиновой кислоты в концентрации выше 5,0 ммоль/л и остатков сильных окис-ляющих средств, таких как гипохлорит, на стенках посуды. 

рН:  Область определения  рН обычно находится в диапазоне 5,0-8,5 при визуальном и 5,0-9,0 при инструментальном тестировании.

Белок:   Реагентная область полоски более чувствительна к альбумину, чем к глобулинам, гемоглобину, белку Бенс-Джонса и мукопротеину. Поэтому отрицательный результат теста не означает, что вышеназванные белки отсутствуют в моче. Обычно белок не обнаруживается в моче с помощью стандартных методов, хотя небольшое количество белка в норме выделяется почками. Результат считается положитель-ным, когда цвет полоски темнее, чем метка на диаграммме. Ложноположительные результаты могут быть получены в сильно забуференных щелочных образцах мочи. Образцы мочи, загрязнённые соединениями четвертичного аммония и очистителями, содержащими хлоргексидин, также могут показать ложноположительные результаты. 

Уробилиноген:  Реагентные полоски могут обнаружить уро-билиноген в моче в концентрациях до 3 мкмоль/л (приблизительно 0,2 единицы Эрлиха/дл). Концентрация  33 мкмоль/л является критическим значением (американский стандарт), отражая переход от нормального состояния к пато-логии, что требует  дальнейшего исследования. Отрица-тельные же результаты не являются окончательными для заключения об отсутствии уробилиногена в моче.

Нитриты:  Грамотрицательные бактерии в моче превращают нитраты, в норме выделяемыми почками, в нитриты. Реагентная полоска избирательно чувствительна к нитритам и не реагирует с другими веществами в моче. Розовые пятна или края на полоске не следует рассматривать как положительный результат, но развитие однородной розовой окраски любой степени интенсивности должно быть засчитано в качестве положительного результата. Степень развития окраски и число бактерий не находятся в прямой зависимости. Отрицательный результат не означает того, что бактерии отсутствуют. Ложноотрицательный результат может быть в следующих случаях: 1) если моча не содержит микро-организмов, превращающих нитраты в нитриты; 2) если моча не задерживается в мочевом пузыре достаточно долго (более четырех часов), необходимых для превращения  нитрата в нитрит; 3) если нитраты отсутствуют в продуктах питания. Высокий удельный вес мочи также может понизить чувствительность теста. Содержание аскорбиновой кислоты в моче в концентрации менее 2,8 ммоль/л  не влияет на результат теста.

Лейкоциты:  Тестовая область полоски реагирует с эстеразой гранулоцитов. Образцы нормальной мочи обычно дают отрицательный результат, а положительные результаты (один или более «+») имеют клиническое значение. Индивидуально наблюдаемые следовые результаты могут иметь неясное клиническое значение, однако повторяющиеся следовые результаты указывают на патологию. Положительные результаты у женщин могут быть случайными из-за загрязнения образца выделениями из влагалища. Повышенные концентрации глюкозы (160 ммоль/л) или высокий удельный вес могут быть причиной заниженных результатов теста. 

Аскорбиновая кислота: При помощи полоски можно обнаружить аскорбиновую кислоту в моче. Благодаря определению ее уровня, можно точно узнать уровень аскорбиновой кислоты в организме и оценить степень её влияния на определение уровней  глюкозы, билирубина, крови и нитратов. Наличие окислителей в образцах мочи (таких как перманганат калия или гипохлорит) понижает чувствитель-ность теста.
Чувствительность и тестовый диапазон реагентных полосок серии URIstik H  

	Компонент
	Чувствительность
	Диапазон инструментального теста
	Диапазон визуального теста

	Глюкоза     
	До 2.8 – 5.5 ммоль/л
	                                                              Отр. - 55

	Белок 
	До 0.15 – 0.3 г/л
	Отр. - 3.0
	Отр. - 20.0

	Кетоны
	До 0.5 – 1.0 ммоль/л
	Отр. - 7.8
	Отр. - 16.0

	Кровь
	До 5 - 15 кл/мкл
	                                                               Отр.- 200

	Билирубин 
	До 3.3 - 8.6 мкмоль/л
	                                                               Отр.- 100

	Нитриты  
	До 13 - 22 мкмоль/л
	                                                               Отр.- Полож.

	Лейкоциты)
	До 5 - 15 кл/мкл
	                                                               Отр.- 500

	Уробилиноген
	До 3.3 - 16 мкмоль/л
	                                                                3,3 - 131

	Аскорбин. к-та    
	До 0.3 - 0.6 ммоль/л
	                                                                   0 – 5,0

	рН
	-
	5,0 – 9,0
	5,0 – 8,5

	Удельный вес
	-
	1,005 – 1,030
	1,000 – 1,030


Специфические особенности теста

Специфические особенности теста базируются на данных клинических и аналитических исследований. В клинических образцах чувствительность теста зависит от нескольких факторов: изменчивости цветовосприятия, наличия или отсутствия ингибиторных факторов, обычно обнаруживаемых в моче, удельного веса, рН и условий освещения при визуальном считывании результата. Каждый окрашенный блок или инструментальные данные представляют собой диапазон значений. Из-за особенностей образца и разного цветовосприятия, образцы с концентрацией анализируемого соединения, попадающие между номинальными уровнями, могут интерпретироваться как результаты более высокого или более низкого уровня. Результаты выше второго уровня в тестах на белок, глюкозу, кетоны и уробилиноген, как правило, совпадают с истинной концентрацией. Точного соответствия между визуальными и инструментальными результатами достичь невозможно  из-за различий между восприятием человеческого глаза и оптической системой аналитических приборов.

       Состав реагентных зон (расчет на момент производства)

Белок:  0.1% (в/в) тетрабромфеноловый синий; 97.4% (в/в) буфер; 2.5% (в/в) нереагирующие ингридиенты.

Кровь:  26.0% (в/в) диизопропилбензол дигидропероксид; 1.5% (в/в) тетраметилбензидин; 35.3% (в/в) буфер; 37.2% (в/в) нереагирующие ингридиенты.

Глюкоза:  1.7% (в/в) глюкозооксидаза (микробная, 123 Е); 0.2% (в/в) пероксидаза (из хрена, 203 МЕ.); 0.1% (в/в) иодид калия; 71.8% (в/в) буфер; 26.2% (в/в) нереагирующие ингридиенты.

Кетоны:  5.7% (в/в) нитропруссид натрия; 29.9% (в/в) нереа-гирующие ингридиенты; 64.4% (в/в) буфер.

Лейкоциты:  4.3% (в/в) пирроламинокислотный эфир; 0.4% (в/в) соль диазония; 92.6% (в/в) буфер; 2.7% (в/в) нереаги-рующие ингридиенты.

Нитриты:  1.3% (в/в) р-арсанило -N-(1-нафтол)-этилен-диамин; 0.9% (в/в) тетрагидрохинолин; 89.6% (в/в) буфер; 8.2% (в/в) нереагирующие ингридиенты.

Удельный вес:  4.8% (в/в) бромтимоловый синий; 90.2% (в/в)  поли(метилвиниловый эфир комалеиновый ангидрид); 5.0% (в/в) гидроксид натрия.

рН:  3.3% (в/в) бромкрезоловый зеленый; 55.0% (в/в) бром-тимоловый синий; 41.7% (в/в) нереагирующие ингридиенты.

Билирубин:  0.6% (в/в) 2,4-дихлорбензамина диазония соль; 57.3% (в/в) буфер; 42.1% (в/в) нереагирующие ингридиенты.

Уробилиноген:  0.2% (в/в) соль прочного голубого В (Fast Blue B); 98.0% (в/в) буфер; 1.8% (в/в) нереагирующие ингридиенты.

Аскорбиновая кислота:  0.8% (в/в) гидрат 2,6-дихлориндофенолята; 40.7% (в/в) буфер; 58.5% (в/в) нереагирующие ингридиенты.

[image: image1.jpg]MKMOJIB/JT

22 | mopma 1oy 3 g 1
1 1
60 cex MKMOJIb/J
+ + foes
Ll
60 cex MMOJIB/J

oTp.
60 cex
He TeMOJTH3, ca10reMo 10 ©a.200 Dp/MKI

Mobas cTenmens
paBHOMepHO

Kposp
60 cex

Beaok
60 cex

Hurtputbl
60 cex

JleliKoHUTEHI

60 cex
55 MMOJIb/JI

434

I'moxo3a
60 cex
VaeabHBIH Bec
60 cex.
pH
60 cex

ACKOpOHH. K-Ta
60 cex

KommencaTops.
obmacTb

ndia





�











PAGE  
3

