Каталожный номер: 14091           Фасовка: 20 тестов/упаковка

Справка

Креатинкиназа – димер, встречающийся в различных тканях организма человека и существующий в трёх изоферментных формах в зависимости от той или иной комбинации двух составляющих его неидентичных субъединиц: BB (мозговая форма), MM (скелетно-мускульная форма) и MB (смешанная форма). MB-изофермент креатинкиназы (СК-МВ) хорошо известен как маркер острого инфаркта миокарда (1, 2, 3); он начинает обнаруживаться в крови в пределах 6 часов после некроза сердечной мышцы и достигает максимума в 39–185 нг/мл через 13–15 часов. Повышенные уровни сохраняются в течение 2–3 суток после начала боли в груди (4, 5).

Принцип определения

Количественный экспресс-тест для определения CK-MB в сыворотке, плазме или цельной крови с помощью экспресс-анализатора для иммунохроматографических тестов «Easy Reader» (VEDALAB). В тесте используется особая комбинация конъюгата мышиных моноклональных антител к CK-MB и иммобилизованных на мембране тестовой кассеты других мышиных поликлональных антител, что позволяет определить CK-MB в тестируемых пробах с высокой степенью чувствительности. При прохождении тестируемой пробы через слой адсорбента меченый конъюгат антител с красителем связывается с присутствующей в пробе CK-MB, образуя комплекс антиген–антитело. Этот комплекс связывается с поликлональными антителами к CK-MB в тестовой зоне (Т) кассеты, образуя в нём пурпурно-розовую окрашенную полосу. Несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны (C), где осаждается с образованием пурпурно-розовой полосы, подтверждающей качественность применяемых в тесте реагентов. Результат теста считывается на анализаторе «Easy Reader».

Состав

Тестовые кассеты	20

Одноразовые пластмассовые пипетки	20

Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл	1

Инструкция	1

Стабильность и хранение

1. Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметичной фабричной упаковке.

2. Не замораживать!

3. Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагента

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые пробы

Сыворотка, плазма (с цитратом натрия, ЭДТА или гепарином) или цельная кровь.

Взятие и подготовка проб

1.	Взятие крови для отделения сыворотки осуществляется с помощью стандартной лабораторной процедуры (асептическим способом, исключающим гемолиз). Все пробы следует считать потенциально инфекционными.

2.	Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

3.	Для тестирования пробы в течение 48 часов после взятия крови образец следует хранить в холодильнике при 2–8°C. Если же тест будет выполняться более чем через 48 часов, пробу необходимо заморозить. Замороженные пробы перед тестированием следует оттаять, тщательно перемешать и довести до комнатной температуры. Повторное замораживание проб не допускается.

Процедура тестирования

Тестирование образца

1.	Довести все пробы, тестовые кассеты и разбавитель для образца до комнатной температуры.

2.	Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки, оторвав край упаковки по надрезу.

3.	Пометить тестовую кассету фамилией или кодовым номером пациента.

4.	Набрать пробу (сыворотки или плазмы) в пипетку-капельницу и, держа её вертикально, внести 1 каплю (25 мкл) пробы в лунку для проб тестовой кассеты. Если тестируется цельная кровь, внести в лунку для проб 2 капли (50 мкл) пробы. Подождать, пока образец полностью впитается.

5.	Внести в лунку для проб по капле 4 полных капли (150 мкл) разбавителя для образца, давая впитываться предыдущей капле.

6.	Считать результаты теста (в нг/мл) с помощью «Easy Reader» через 15 минут после внесения пробы.

Более подробное описание работы на приборе смотрите в инструкции к ридеру.

Контрольное тестирование

Для проведения контрольного тестирования используются положительный (кат.№ V2800B) и отрицательный (кат.№ V2801B) жидкие контрольные материалы (0,5 мл), приготовленные из человеческой сыворотки и содержащие 0,05% азида натрия в качестве консерванта. Контроли проверены на отсутствие инфекционных компонентов, антител к ВИЧ, вирусу гепатитов С и В. Концентрация аналита указана на этикетке.

- Контроли готовы к использованию. Перед использованием тщательно перемешать содержимое до гомогенного состояния.

- Внести 25 мкл контроля с помощью лабораторной пипетки с одноразовым наконечником в окошко для образца на тестовой кассете и проведите такую же процедуру тестирования, как и в случае тестирования образца.

- Концентрация (в нг/мл) указана на этикетке флакона (концентрация может слегка меняться в зависимости от лота). Полученный результат должен находиться в указанном диапазоне.

- После взятия аликвоты немедленно закройте флакон и поместите его в холодильник (+2°- +8°C).

Характеристики теста

а) Линейность

Диапазон измерения: 5-200 нг/мл.

При концентрации СК-МВ ниже 5 нг/мл, результат будет показан как “<5 ng/ml”.

При концентрации СК-МВ выше 200 нг/мл, результат будет показан как “> 200 ng/ml”.

Для образцов с концентрацией СК-МВ выше 200 нг/мл необходимо предварительное разбавление физраствором с умножением полученного результата на коэффициент разведения.

б) Точность:

Исследование проводилось на разведениях от 5 до 200 нг/мл международного стандарта СК-МВ. Оптическое поглощение выражалось как линейная функция от концентрации CK-MB:

Y = 5.17 + 2.05 x – 4.981.10-3 x2 (r = 0.9742)

Была получена хорошая корреляция (r > 0.97) результатов CK-MB-CHECK-1 на «Easy Reader» с реальными концентрациями СК-МВ.

б) Точность

Исследование проводилось на панели из 23 человеческих сывороток, предварительно проанализированных на анализаторе DXI BECKMAN-COULTER. Результаты, полученные на «Easy Reader» приведены в таблице I.

в) Чувствительность:

Пороговая чувствительность теста близка к 2 нг/мл СК-МВ. При этом результат отражается как «< 5 ng/ml».

Уровни выше 10 нг/мл считаются патологическими.

г) Прецизионность:

Панель из 23 сывороток, предварительно протестированных на анализаторе DXI BECKMAN- COULTER, тестировалась данным тестом. Результаты приведены в таблице:

| Номер сыворотки | Концентрация СК-МВ в нг/мл Значения (BECKMAN-COULTER) | Доверительный интервал | Концентрация СК-МВ в нг/мл Значения (VEDALAB) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нижний | Верхний |  |
| 1 | 0,6 | 0,45 | 0,75 | <5 |
| 2 | 0,6 | 0,45 | 0,75 | <5 |
| 3 | 1,0 | 0,75 | 1,25 | <5 |
| 4 | 1,4 | 1,05 | 1,75 | <5 |
| 5 | 6,59 | 4,94 | 8,24 | 7,03 |
| 6 | 13,2 | 9,90 | 16,50 | 11,74 |
| 7 | 14,5 | 10,88 | 18,13 | 10,9 |
| 8 | 16,2 | 12,15 | 20,25 | 20,67 |
| 9 | 19 | 14,25 | 23,75 | 16,96 |
| 10 | 25,6 | 19,20 | 32,00 | 24,38 |
| 11 | 25,7 | 19,28 | 32,13 | 19,43 |
| 12 | 26,2 | 19,65 | 32,75 | 26,36 |
| 13 | 32,9 | 24,68 | 41,13 | 32,49 |
| 14 | 35,2 | 26,40 | 44,00 | 40,67 |
| 15 | 47 | 35,25 | 58,75 | 51,61 |
| 16 | 70,5 | 52,88 | 88,13 | 63,53 |
| 17 | 98,2 | 73,65 | 122,75 | 81,77 |
| 18 | 131,6 | 98,70 | 164,50 | 157,36 |
| 19 | 105,3 | 78,98 | 131,63 | 116,98 |
| 20 | 131,6 | 98,70 | 164,50 | 157,36 |
| 21 | 175,5 | 131,63 | 219,38 | 186,79 |
| 22 | 263,3 | 197,48 | 329,13 | >200 |
| 23 | 265 | 198,75 | 331,25 | >200 |

Расхождение наблюдалось в одном образце (выделено жирным шрифтом). Тем не менее, полученные в данном случае результаты имеют одинаковое клиническое значение (положительный результат), следовательно, никакой диагностической ошибки нет.

По негативным, пограничным и позитивным результатам наблюдалась 98,8% корреляция результатов.

в) Влияния

Тест показывал повторяющийся отрицательный результат вплоть до уровня СК-ММ в 1 077 МЕ/мл.

г) Эффект высокой дозы

Хук-эффект не наблюдался вплоть до уровня СК-МВ в 5 000 МЕ/мл.

д) Сходимость результатов

Внутрисерийная

Были исследованы два образца с концентрацией СК-МВ 14,57 и 63,87 нг/мл в 20 повторах. Коэффициент вариации составил 9,79% и 9,71% соответственно.

Ограничения метода

1.	Как и для всех диагностических процедур, врачу следует принимать во внимание результат теста только в свете всей прочей диагностической информации.

2.	Для того чтобы необходимый пороговый уровень СК-МВ появился в крови, необходимо, чтобы прошло как минимум 4-6 часов после инфаркта миокарда, повышенный уровень СК-МВ сохраняется в крови 2-3 дня. Следовательно, негативный результат в первые часы после острого коронарного события не исключает острого инфаркта миокарда. Если подозрение на ОИМ сохраняется, тест нужно повторить через несколько часов.

3.	Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

4.	Некоторые пробы сыворотки с высокими концентрациями ревматоидного фактора могут дать неспецифический ложный положительный результат при тестировании. При тестировании эта возможность должна быть учтена заранее.

5.	При разработке теста преследовалась цель исключить возможное влияние человеческих антител к мышиным IgG (HAMA). Тем не менее, при высоких уровнях HAMA возможны ложные положительные результаты.

6.	Тест предназначен только для использования на ридере для экспресс-тестов «Easy Reader» (VEDALAB).

7.	При несоблюдении времени тестирования (15 мин) могут наблюдаться ошибочные результаты.

8.	Данный тест не предназначен для визуального применения.

9. Как это наблюдается и в других методах анализа, имеется некоторая вариабельность результатов измерений. Поэтому для клинических данных рекомендуется вводить коэффициент вариации +/- 25% по отношению к полученному результату.

Литература

1.	Mair J. Artner-Dworzak E, Dienstl A. Morass B, Smidt J, Wagner I et al. Early detection of acute myocardial infarction by measurement of mass concentration of creatine kinase-MB. Am J Cardiol 1991: 68: 545-50.

2.	Cummins P. Young A, Auckland M. et al; Comparison of serum cardiac specific troponin I with isoenzyme, tropomysin, myoglobin and C. Reactive protein release in marathon runners : cardiac or skeletal trauma? Eur. J. Clin. Invest. 1987, 17:317-324.

3.	Jaffe AS Biomedical detection of acute myocardiac infarction. In: Gersh BJ Rahimtoola SH eds, Current topics in cardiology. New York: Elsevier 1991: 110-127.

4.	Bodor G., Porter S.,Ladenson, J.Human cardiac troponin I measurement in suspected myocardial infarction with a double monoclonal antibody sandwich ELISA. Clin. Chem, 1990, 36 (6):1103.

5.	Bodor G, Porter S, Landt Y et al. Development of monoclonal antibodies for an assay of cardiac troponin I and preliminary results in suspected cases of myocardial infarction. Clin. Chem. 1992, 38 (11): 2203-2214.

6.	The joint European Society of cardiology/American College of Cardiology Committee. Myocardial Infarction redefined. Journal of American College of Cardiology. Vol. 36, No. 3. 2000: 959-969.

Соблюдать температуру хранения    Читать инструкцию            Не использовать повторно                 Только для in vitro диагностики

Производитель: VEDALAB

ZAT du Londeau, Rue de l’Expansion, Cerise, B.P. 181, 61006 ALENCON Cedex, France

Tel : ++(33) 2 33 27 56 25  Fax : ++(33) 2 33 27 70 60 e-mail: veda.lab@wanadoo.fr