Каталожный номер: 72051           Фасовка: 20 тестов/упаковка

Для качественного определения Д-димера в пробах цельной крови и цитратной плазмы.

Справка

Фибриноген – это один из главных белков системы свертывания крови. В результате сворачивания крови тромбин активирует превращение фибриногена в фибриновые мономеры, что ведет к образованию сгустка [1]. Фибриновые сгустки затем расщепляются плазмином, и Д-димер, который является основным и самым маленьким компонентом фибринолиза, высвобождается в кровь. Присутствие Д-димера в крови указывает на различные нарушения системы свертывания крови, в том числе тромбоз глубоких вен (ТГВ), легочную эмболию (ЛЭ) [2, 3] и атеросклероз. Анализ на Д-димер является широко применяемым и простым методом исключения ТГВ и ЛЭ [4], который к тому же не требует наличия дорогого лабораторного оборудования [5, 6]. У здоровых людей концентрация Д-димера менее 400-500 нг/мл ФЭЕ (фибрин-эквивалентных единиц).

Предназначение и принцип метода

Качественный скрининговый экспресс-тест для определения Д-димера в цитратной плазме или цельной крови человека. При прохождении пробы через адсорбент присутствующий в пробе Д-димер связывается с конъюгированными с красителем мышиными моноклональными антителами к нему, образуя окрашенный иммунный комплекс, который связывается с иммобилизованных в тестовой зоне мембраны мышиными поликлональными антителами к этому антигену. Если концентрация Д-димера в пробе выше 400 нг/мл ФЭЕ, в тестовой зоне кассеты появляется розовая линия. Несвязавшаяся реакционная смесь, продолжая продвигаться по мембране, достигает контрольной зоны (С), где связывается иммобилизованными на мембране антимышиными козьими антителами. При этом образуется окрашенная линия в контрольной зоне, свидетельствующая о качественности всех компонентов теста. Результат теста считывается визуально.

Состав

Тестовые кассеты	20

Одноразовые пластмассовые пипетки	20

Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл	1

Инструкция	1

Стабильность и хранение

1. Хранить при температуре от +4° до +30°C в герметичной фабричной упаковке.

2. Не замораживать!

3. Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

Допускается тестирование только проб цитратной плазмы.

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагента

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые пробы

Плазма (цитрат) или цельная кровь.

Взятие и подготовка проб

- Тест предназначен только для проб цельной крови или цитратной плазмы человека.

- Сбор проб осуществляется с помощью стандартной лабораторной процедуры (асептическим способом, исключающим гемолиз).

- Каждая проба должна рассматриваться как потенциально инфекционная.

- Пробы цельной крови должны тестироваться немедленно (не более 4 часов после получения).

- Пробы плазмы должны быть получены только с использованием цитрата.

- При тестировании проб в течение 48 часов после взятия крови их следует хранить в холодильнике при +2° - +8°C. Если же тест будет выполняться после 48 часов, пробу необходимо заморозить. Замороженные пробы перед тестированием следует оттаять, тщательно перемешать и довести до комнатной температуры. Повторное замораживание проб не допускается.

- В случае мутности, высокой вязкости или наличия в пробе плазмы нерастворимых частиц необходимо перед тестированием развести ее равным объёмом физраствора.

Процедура тестирования

1.	Довести все пробы и компоненты набора до комнатной температуры.

2.	Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки, оторвав край упаковки по надрезу.

3.	Пометить тестовую кассету фамилией или кодовым номером пациента.

4.	Набрать плазму в пипетку-капельницу и, держа её вертикально, внести 25 мкл (1 каплю) пробы в лунку для проб тестовой кассеты. Если тестируется цельная кровь, внести в лунку для проб 50 мкл (2 капли) крови. Подождать, пока проба крови полностью впитается в адсорбирующую подложку.

Внимание! Для достижения лучшего результата рекомендуется вносить пробу ближе в тому краю лунки для проб, которая расположен возле реагентной области.

5.	Внести в лунку для проб по капле 200 мкл (5-6 полных капель) разбавителя, давая впитываться каждой предыдущей капле.

6.	Считать результаты теста через 10-15 минут. Выдержка в 15 минут необходима только для слабоположительных проб.

НЕ ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ 15 МИНУТ ВЫДЕРЖКИ.

Интерпретация результатов

Данный тест является качественным. Корреляции между концентрацией Д-димера и яркостью линии в тестовой зоне нет. Появление в тестовой зоне линии любой интенсивности окраски, даже очень слабой, указывает на позитивный результат.

Отрицательный результат: Появляется только одна цветная полоса в контрольной зоне (C).

Положительный результат: Кроме цветной полосы в контрольной зоне, появляется также чётко различимая полоса в тестовой зоне (B). Концентрация Д-димера в пробе превышает 400 нг/мл ФЭЕ.

Ошибка тестирования: Если в контрольной зоне не появилось чёткой цветной полосы, тест считается не прошедшим контроль качества. В этом случае рекомендуется повторить его, взяв новую тестовую кассету.

Характеристики теста

а) Чувствительность и специфичность

29 проб человеческой плазмы (IN.VENT панель № 01019) и 20 клинических проб плазмы, предварительно протестированных тестом VIDAS (BIOMERIEUX), исследовались с помощью данного теста. 48 проб, показавших положительные результаты в тесте VIDAS также показали положительные результаты в данном тесте. Чувствительность составила 100%, что обязательно для теста на тромбоз глубоких вен (ТГВ). Только одна проба была определена как негативная на анализаторе BIOMERIEUX. Это недостаточно для расчета диагностической специфичности данного теста. Тем не менее, по опубликованным результатам [8] известно, что специфичность для тестов на Д-димер находится в пределах между 19 и 33% (Vidas, TINAQUANT и ИФА), для пограничного уровня концентрации 500 нг/мл ФЭЕ.

б) Сравнение с референтным методом

29 проб человеческой плазмы (IN.VENT панель № 01019) и 20 клинических проб плазмы, предварительно протестированных тестом VIDAS (BIOMERIEUX), исследовались с помощью данного теста. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Номер пробы плазмы | Концентрация Д-димера (VIDAS BIOMERIEUX) | Результаты теста VEDALAB | Номер пробы плазмы | Концентрация Д-димера (VIDAS BIOMERIEUX | Результаты теста VEDALAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мкг/мл ФЭЕ | Ожидаемые значения |  |  | мкг/мл ФЭЕ | Ожидаемые значения |  |
| 1 | 3,79 | + | + | Клинические пробы плазмы |
| 2 | 2,66 | + | + | 30 | 2,67 | + | + |
| 3 | 2,82 | + | + | 31 | 0,46 | - | + |
| 4 | 4,13 | + | + | 32 | 10,00 | + | + |
| 5 | 2,23 | + | + | 33 | 2,74 | + | + |
| 6 | 3,90 | + | + | 34 | 0,77 | + | + |
| 7 | 4,69 | + | + | 35 | 0,54 | + | + |
| 8 | 2,18 | + | + | 36 | 0,47 | - | + |
| 9 | 3,16 | + | + | 37 | 1,32 | + | + |
| 10 | 3,04 | + | + | 38 | 5,04 | + | + |
| 11 | 1,70 | + | + | 39 | 2,05 | + | + |
| 12 | 2,68 | + | + | 40 | 5,64 | + | + |
| 13 | 2,89 | + | + | 41 | 5,07 | + | + |
| 14 | 1,07 | + | + | 42 | 0,59 | + | + |
| 15 | 1,43 | + | + | 43 | 1,82 | + | + |
| 16 | 0,90 | + | + | 44 | 1,60 | + | + |
| 17 | 0,93 | + | + | 45 | 1,65 | + | + |
| 18 | 1,56 | + | + | 46 | 0,17 | - | +/- |
| 19 | 1,42 | + | + | 47 | 1,34 | + | + |
| 20 | 1,07 | + | + | 48 | 1,14 | + | + |
| 21 | 1,72 | + | + | 49 | 1,08 | + | + |
| 22 | 0,54 | + | + |  |  |  |  |
| 23 | 1,38 | + | + |  |  |  |  |
| 24 | 1,20 | + | + |  |  |  |  |
| 25 | 5,36 | + | + |  |  |  |  |
| 26 | 1,22 | + | + |  |  |  |  |
| 27 | 1,40 | + | + |  |  |  |  |
| 28 | 2,00 | + | + |  |  |  |  |
| 29 | 4,35 | + | + |  |  |  |  |

Только проба № 46 показала негативный результат в референтном методе и пограничный в данном тесте. Это расхождение не имеет большого значения для диагностики, так как тест используется в качестве инструмента для исключения диагноза тромбоза глубоких вен (ТГВ), когда уровень Д-димера ниже 400 нг/мл ФЭЕ.

Общая согласованность с методом VIDAS составила:

48 / 49 х 100 = 97,9%.

Ограничения метода

1.	Данный тест полезен в первую очередь как негативный диагностический предиктор. Результат ниже 400 нг/мл ФЭЕ исключает диагноз тромбоза глубоких вен или легочной эмболии.

2.	Специфичность теста уменьшается с возрастом пациента (у 70-летних пациентов уровень Д-димера достигает 700 нг/мл ФЭЕ), а также при некоторых физиологических состояниях (1500-2300 нг/мл ФЭЕ у беременных). При нормальной беременности концентрация Д-димера в крови возрастает [5]. Т.о., тест не следует использовать в третьем триместре беременности для диагностики тромбоза глубоких вен.

3.	Тест также не следует применять для диагностики ТГВ или ЛЭ у пациентов старше 80 лет, у пациентов с подозрением на онкозаболевания, в остром воспалительном состоянии или с острой инфекцией, а также у пациентов с травмами или в послеоперационном периоде.

4.	Как и для всех остальных диагностических процедур, врач должен учитывать результаты других анализов и полную клиническую картину.

5.	При тестировании цельной крови использовать только свежие пробы (не более 4 часов после получения).

6.	При несоблюдении времени реакции (10-15 минут) результаты могут оказаться неточными.

Литература

- Freyburger, G. and Labrouche, S. Comparability of D-Dimer Assays in Clical Samples. Seminars in Vascular Medicine. 2005, 5 (4): 328-339.

- Meijer, P. and Kluft, C. The Harmonization of Quantitative Test Results of Different D-Dimer Methods. Seminars in Vascular Medicine. 2005, 5(4): 321 -327.

- Heim, S.W., Schectman, J.M., Siadaty, M.S. and Philbrick, J.T. D-Dimer Testing for Deep Thrombosis: A Metaanalysis. 2004, 50(7) : 1136-1147.

- Schrecengost, J.E., LeGallo, R.D., Boyd, J.C., Moons K.G.M. et al. Comparison of Diagnostic Accuracies in Outpatients and Hospitalized Patients of D-Dimer Testing for the Evaluation of Suspected Pulmonary Embolism. Clin. Chem. 2003, 49(9): 1483-1490.

- Kline, J.A., Williams, G.W. and Hernandez-Nino, J. D-Dimer Concentrations in Normal Pregnancy: New Diagnostic Thresholds Are Needed. Clin. Chem. 2005, 51 (5) : 825-829.

6. Dempfle, C.E. D-dimer testing and venous thromboembolism : four view points. J. Thromb. and Haemost. 2005, 3 : 377-384.

7. Emile, C. Le dosage des D-dimères. Les fiches techniques Option Bio. 2004, 327.

Соблюдать температуру хранения        Читать инструкцию        Не использовать повторно         Только для in vitro диагностики

Продукт соответствует требованиям ЕС (СЕ)

Производитель: VEDALAB

ZAT du Londeau, Rue de l’Expansion, Cerise, B.P. 181, 61006 ALENCON Cedex, France

Tel : ++(33) 2 33 27 56 25  Fax : ++(33) 2 33 27 70 60 e-mail: veda.lab@wanadoo.fr