Каталожный номер: 15041B           Фасовка: 20 тестов/упаковка

Справка

Тропонин I (TnI) – один из регуляторных белков сократительной мускулатуры (1). Он кодируется тремя различными генами, которые отвечают за разные формы сократительных мышечных тканей – быстрые и медленные скелетные и сердечные TnI изоформы (2). Уникальная аминокислотная последовательность делает сердечный тропонин I (cTnI) идеальным кандидатом для лабораторного тестирования острого инфаркта миокарда (ОИМ), что приводит к развитию техники тестирования с помощью моноклональных антител, не дающих перекрестных реакций со скелетно-мышечным тропонином (3). Опубликованные исследования показали полезность измерения cTnI для диагностики ОИМ (3, 4, 12, 13). Уровень cTnI поднимается выше нормального уровня в течение 4-6 часов после инфаркта, типичный диапазон составляет 18,5-188 нг/мл для cTnI через 11-15 часов (5). Уровень cTnI очень низок у нормальных здоровых людей и не обнаруживается у пациентов с поврежденными скелетными мышцами. Следовательно, cTnI является наиболее специфическим маркером для диагностики ОИМ.

Миоглобин – внутриклеточный гемовый белок, участвующий в запасании кислорода и его передаче мышечной ткани (6). У человека миоглобин является одним из главных белков сердечной мышцы, поэтому повреждение миокарда приводит к выходу миоглобина в кровяное русло (7, 8). В норме уровень миоглобина в сыворотке человека составляет около 60 нг/мл, но при остром инфаркте миокарда он может повыситься до 1500 нг/мл. Тем самым, измерение миоглобина является ценным индикатором при ранней диагностике острого инфаркта миокарда, поскольку было обнаружено, что его уровень возрастает уже в течение 2-4 часов после появления симптомов (9, 10, 11).

Предназначение и принцип метода

Двойной иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови.

В методе используется уникальная комбинация окрашенного коньюгата мышиных антител с коллоидным золотом к человеческому тропонину I / миоглобину и иммобилизованных в тестовой области мембраны мышиных поликлональных антител к этим же белкам для их определения в тестируемых пробах с высокой специфичностью. Тестовое устройство состоит из пластмассового корпуса, содержащего две разные полоски для определения данных белков. После сбора цельной крови, плазмы или сыворотки несколько капель пробы добавляют в каждую лунку для проб тестового устройства. По мере того как проба продвигается по мембранам, окрашенный коньюгат мышиных антител к белкам связывается с миоглобином или тропонином I, если последние присутствуют в пробе, образуя комплекс антиген-антитело. Этот комплекс связывается со специфическими иммобилизованными в тестовых зонах антителами, образуя полосы розового цвета. При отсутствии в пробе указанных белков цветные полосы не образуются. Вне зависимости от результата теста несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольных зон, где осаждается с образованием пурпурно-розовых контрольных полос, подтверждающих качественность применяемых в тесте реагентов. Качественный результат теста считывается визуально.

Состав

Тестовые кассеты	20

Одноразовые пластмассовые пипетки	40

Разбавитель для тропонина I во флаконе-капельнице, 5 мл	1

Разбавитель для миоглобина во флаконе-капельнице, 5 мл	1

Инструкция	1

Стабильность и хранение

1.	Хранить при температуре от +4 до +30°C в герметично закупоренной фабричной упаковке.

2.	Не замораживать!

3.	Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагентов

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые пробы

Сыворотка, плазма (с цитратом натрия, ЭДТА или гепаринизированная) или цельная кровь.

Взятие и подготовка проб

1.	Взятие крови для отделения сыворотки осуществляется с помощью стандартной лабораторной процедуры (асептическим способом, исключающим гемолиз). Все пробы следует считать потенциально инфекционными.

2.	Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

3.	Для тестирования пробы в течение 48 часов после взятия крови её следует хранить в холодильнике при 2–8°C. Если же тест будет выполняться позже, пробу сыворотки или плазмы необходимо заморозить. Замороженные пробы перед тестированием следует оттаять, тщательно перемешать и довести до комнатной температуры. Повторное замораживание проб не допускается.

Процедура тестирования

1.	Довести все пробы, тестовые кассеты и разбавители до комнатной температуры.

2.	Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки, оторвав край упаковки по надрезу.

3.	Пометить тестовую кассету фамилией или кодовым номером пациента.

1. Тропонин I

-Пробы сыворотки/плазмы

4.	Набрать пробу сыворотки или плазмы в пипетку-капельницу и, держа её вертикально, внести по капле 9-10 капель (250 мкл) пробы в тропониновую лунку для проб тестовой кассеты. Не добавлять разбавитель, если тестируется сыворотка или плазма!

-Пробы цельной крови

4.	Набрать пробу цельной крови в пипетку-капельницу и, держа её вертикально, внести по капле 2 капли (50 мкл) пробы в тропониновую лунку для проб тестовой кассеты и дать пробе впитаться в подложку. Затем внести по капле 5 капель (200 мкл) разбавителя для тропонина I в ту же лунку.

5.	Считать качественный результат теста на тропонин I визуально через 15-20 минут после внесения пробы.

2. Миоглобин

4.	Набрать пробу (сыворотки или плазмы) в пипетку-капельницу и, держа её вертикально, внести 1 каплю (25 мкл) пробы в миоглобиновую лунку для проб тестовой кассеты. Если тестируется цельная кровь, внести в лунку для проб по капле 2 капли (50 мкл) пробы. Дать пробе впитаться в подложку.

5.	Внести по капле 5 полных капель разбавителя (200 мкл) в миоглобиновую лунку для проб тестовой кассеты.

6.	Считать качественный результат теста на миоглобин визуально через 10 минут после внесения пробы.

Интерпретация результатов

Отрицательный: Появляется только одна цветная полоса в контрольной зоне (C).

Положительный: Кроме цветной полосы в контрольной зоне, появляется также вторая чётко различимая полоса в тестовой зоне.

Ошибочный: Если в контрольных зонах не появилось чётких полос, тест считается не прошедшим контроль качества. В этом случае рекомендуется повторить его (немедленно или в течение 4 часов после первого), взяв новую тестовую кассету.

Характеристики теста

1. ТРОПОНИН I

а) Чувствительность

-Пробы сыворотки/плазмы

Отрицательные сыворотки человека, предварительно проанализированные с использованием анализатора STRATUS-DADE, обогащались cTnI (либо комплексным (I.T.C.), либо свободным) в различных концентрациях. Результаты показывают, что данный тест способен специфически обнаруживать cTnI в минимальной концентрации 0,4 нг/мл. Белок в равной степени может распознаваться как в комплексной форме (которая является обычной формой белка в сыворотке ОИМ), так и в свободной форме (7).

-Пробы цельной крови

Отрицательные сыворотки человека обогащались cTnI (либо комплексным (I.T.C.), либо свободным) в различных концентрациях. Результаты показывают, что данный тест способен специфически обнаруживать cTnI в минимальной концентрации 1 нг/мл. Белок в равной степени может распознаваться как в комплексной форме (которая является обычной формой белка в сыворотке ОИМ), так и в свободной форме.

б) Специфичность:

Отрицательная сыворотки, проанализированные с помощью анализатора STRATUS-DADE, показывали постоянные отрицательные результаты при использовании данного теста. Не наблюдалось никаких перекрестных реакций с тропонином скелетных мышц.

в) Влияния:

Следующие вещества не влияют на результаты теста:

Билирубин	 10 мг/дл

Гемоглобин	 250 мг/дл

Триглицериды	 1000 мг/дл

Не наблюдалось влияния на результат анализа в негативных сыворотках с концентрацией СРБ до 96 мг/мл и ревматоидного фактора до 3 072 МЕ/мл.

Исследование образцов цельной крови или плазмы с различными антикоагулянтами не показало влияния цитрата и ЭДТА на результаты анализа, в то время как гепарин может быть причиной ложных отрицательных результатов.

г) Эффект высокой дозы (хук-эффект):

Хук-эффект не наблюдался до концентрации 5 мкг/мл как для связанной, так и для свободной формы тропонина I.

д) Воспроизводимость:

Внутрисерийная

Воспроизводимость в рамках одного анализа определялась с использованием 5 повторов образцов крови или сыворотки, как положительных, так и отрицательных по тропонину I. Совпадение положительных и отрицательных результатов составляло 100%.

Межсерийная

Воспроизводимость в рамках нескольких разных анализов определялась с использованием тех же образцов по тропонину I с использованием трех различных партий тестовых кассет. Совпадение положительных и отрицательных результатов составляло также 100%.

2. МИОГЛОБИН

а) Чувствительность:

Аналитическая чувствительность теста составляет 100 нг/мл. Тест может также иногда давать положительные результаты при концентрациях, не достигающих 100 нг/мл.

б) Специфичность:

Было обследовано 54 пациента (средний возраст 54 ± 9,5 лет) с подозрением (по клиническим признакам или ЭКГ) на острый инфаркт миокарда. Все пациенты поступили в кардиологическое отделение через 2–8 часов после появления симптомов. При поступлении у пациентов немедленно брались пробы крови, которые тестировались данным тестом и, параллельно, количественным ИФА-тестом для определения уровня миоглобина в крови. При сравнении результатов тестов с уточнённым диагнозом как чувствительность, так и специфичность теста составила 100%.

При сравнении результатов теста с количественным методом специфичность составила 100%.

| Пациент | Пол | Возраст (лет) | Клинический диагноз | Результат теста VEDALAB | Миоглобин (нг/мл) ИФА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | M M M M M M M M M M M M M M Ж M M Ж Ж M M Ж M M M Ж Ж M M M M M M M M M M M M Ж M M M M Ж M Ж M Ж Ж M M M | 34 54 54 56 52 52 64 56 64 54 40 58 62 62 44 50 42 34 56 43 68 54 58 46 38 46 58 64 62 34 72 56 58 58 54 63 60 72 58 52 54 52 54 54 64 66 42 56 54 54 53 57 32 | ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ нет ОИМ ОИМ нет ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ ОИМ | 4* 2 3 3 4 4 3 2 3 4 3 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 2 4 1 - 3 - 3 1 3 2 4 3 1 4 1 1 3 2 2 1 1 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + - + + + + + + + + + + + + + + + | 148 200 345 100 98 148 450 320 728 456 156 189 136 456 552 1234 299 288 346 654 345 345 333 453 543 432 188 296 346 246 346 234 188 88 345 62 543 46 435 234 456 234 177 455 345 263 235 346 1234 342 235 346 323 |

1* - Диафрагмальный ОИМ, 2 - антеросептальный ОИМ, 3 - антеролатеральный ОИМ, 4 – без зубца Q

Ограничения метода

1.	Как и для всех диагностических процедур, врачу следует принимать во внимание результат теста только в свете всей прочей диагностической информации.

2.	Тест разработан таким образом, чтобы давать положительный результат при концентрациях тропонина I в пробе выше 1 нг/мл в цельной крови и 0,4 нг/мл в сыворотке/плазме, а миоглобина выше 100 нг/мл. Время, за которое уровень миоглобина в крови достигает этого порогового значения, составляет 2–4 часа с момента появления симптомов инфаркта, а тропонина I – 4-6 часов после ОИМ. Тем самым, отрицательный результат теста в первые часы после появления симптомов не может с уверенностью исключить острый инфаркт миокарда. При сохранении подозрения на инфаркт миокарда следует через некоторое время повторить тест.

3.	Тест даёт лишь качественные результаты.

4.	Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

5.	Некоторые пробы сыворотки с высокими концентрациями ревматоидного фактора или СРБ могут дать неспецифический ложный положительный результат при тестировании. Эта возможность должна быть учтена заранее.

6.	При несоблюдении времени реакции могут наблюдаться ошибочные результаты.

7.	При разработке теста преследовалась цель исключить возможное влияние человеческих антител к мышиным IgG (HAMA). Тем не менее, при высоких уровнях HAMA возможны ложно положительные результаты.

Литература

- Perry S.V. The regulation of contractile activity in muscle. Biochem Soc Trans 1979; 7: 593-617.

- Bucher E.A., Maisonpierre P.C., Konieczny S.F., Emerson C.P. Jr. Expression of the Troponin complex genes : transcriptional coactivation during myoblast differentiation and independent control in heart and skeletal muscles. Mol Cell Biol. 1988; 8 : 4134-42.

- Bodor G.S., Porter S., Landt Y., Ladenson J.H. Development of monoclonal antibodies for an assay of cardiac Troponin I and preliminary results in suspected cases of myocardial infarction. Clin. Chem. 1992; 38 : 2203-14.

- Cummins B., Auckland M.L., Cummins P. Cardiac specific Troponin I radioimmunoassay in the diagnosis of acute myocardial infarction. Am. Heart J. 1987; 113 : 1333-44.

- Bodor G., Porter S. Ladenson J. Human cardiac Troponin I measurement in suspected myocardial infarction with a double monoclonal antibody sandwich ELISA. Clin. Chem. 1990; 36 (6) : 1103.

- Kagen, LJ. Myoglobin : Biochemical, physiological and clinical aspects. New York and London : Colombian University Press, 1973.

- Drexel, H et al. Myoglobinaemia in the early diagnosis of acute myocardial infarction. Am Heart J 105 : 642-651, 1983.

- McComb, JM et al. Myoglobin in the very early phase of acute myocardial infarction. Ann Clin. Biochem, 22 : 152-155, 1983.

- Grenadier E., Keidar S., Kahana L., Alpan G., Marmur A., Palant A : The roles of serum myoglobin, total CPK, and CKMB isoenzyme in the acute phase of myocardial infarction. Am heart J. 1983. 105 : 408-416.

- Ellis AK, Saran BR, 1982. Kinetics of myoglobin release and prediction of myocardial myoglobin depletion after coronary artery reperfusion. Circulation 1989. 80 : 676-683.

- McComb, JM et al. Myoglobin and creatine Kinase in acute myocardial infarction. Br. Heart J, 1984. 51 : 189-194.

12.	F.S. Apple. A. WU. Myocardial infarction redefined : role of cardiac troponin testing. Clinical Chemistry. Vol. 47 no.3.

13.	Bates K.J., Hall E.M. et al. Circulating Immunoreactive Cardiac Troponin Forms Determined by Gel Filtration Chromatography after Acute Myocardial Infarction. Clinical Chemistry. Vol. 56 no.6. 952-958. 2010.

Соблюдать температуру хранения       Читать инструкцию        Не использовать повторно        Только для in vitro диагностики

Производитель: VEDALAB

ZAT du Londeau, Rue de l’Expansion, Cerise, B.P. 181, 61006 ALENCON Cedex, France

Tel : ++(33) 2 33 27 56 25  Fax : ++(33) 2 33 27 70 60 e-mail: veda.lab@wanadoo.fr