ПСА тест (PSA Test (PSA-Check-1)).
VEDALAB, Франция

Каталожный номер: 8051           Фасовка: 20 тестов/упаковка

Справка

Специфический антиген простаты (ПСА) представляет собой внутриклеточный гликопротеид с молекулярным весом около 34 кДа, который синтезируется только предстательной железой и выделяется в семенную жидкость. ПСА присутствует в ткани простаты, а также в секрете простаты и семенной жидкости как в норме, так и при доброкачественной гиперплазии и злокачественных опухолях. При раке простаты уровень ПСА в сыворотке возрастает ввиду повышенной секреции и выброса в кровяное русло этого антигена.
Предназначение и принцип метода
Качественный иммунохроматографический экспресс-тест для определения человеческого ПСА (в свободной или связанной с α-1-антихимотрипсином форме) в сыворотке, плазме или цельной крови. Метод определения основан на использовании специфического комплекса конъюгированных с красителем мышиных моноклональных антител к ПСА и иммобилизованных в тестовой зоне кассеты других мышиных моноклональных антител к ПСА для его избирательного определения в тестируемых пробах с высокой степенью чувствительности. При прохождении пробы через слой адсорбента конъюгат антител с красителем связывается с присутствующим в пробе ПСА, образуя комплекс антиген–антитело. Этот комплекс связывается с иммобилизованными в реакционной зоне тестовой кассеты моноклональными антителами, образуя пурпурно-розовую полосу, если концентрация ПСА в пробе выше 4 нг/мл. Если же концентрация ПСА не достигает этого уровня, полосы в тестовой зоне не образуется. Несвязанный материал, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны (С), где осаждается с образованием контрольной полосы, свидетельствующей о реакционной способности всех компонентов теста. Результаты теста считываются визуально.
Состав 

Тестовые кассеты
20

Одноразовые пластмассовые пипетки
20

Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл
1

содержит солевой буфер с детергентом и азидом натрия (NaN3 <0,1%)

Инструкция
1

Стабильность и хранение

1. Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметично закупоренной фабричной упаковке.

2. Не замораживать!

3. Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Образцы цельной крови должны тестироваться в течение 4 часов после взятия.

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагента

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые образцы

Сыворотка, плазма (гепаринат лития или аммония, ЭДТА) или цельная кровь.

Взятие и подготовка проб

1.Взятие крови осуществляется с помощью стандартной лабораторной процедуры (асептическим способом, исключающим гемолиз). Все пробы следует считать потенциально инфекционными.

2. Образцы цельной крови должны тестироваться в течение 4 часов после взятия.

3. Если тестирование образцов сыворотки предполагается провести в течение 48 часов после взятия крови, образец следует хранить в холодильнике при 2–8°C. Если же тест будет выполняться позже, пробу необходимо заморозить. Замороженные пробы перед тестированием следует оттаять, тщательно перемешать и довести до комнатной температуры. Повторное замораживание проб не допускается.

В случае мутности, высокой вязкости или наличия в пробе сыворотки нерастворимых частиц необходимо перед тестированием развести пробу равным объёмом буфера для разведения (не входит в комплект набора, но может поставляться по заказу).

Процедура тестирования

1. Довести все пробы, тестовые кассеты и разбавитель для образца до комнатной температуры.

2. Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки, оторвав край упаковки по надрезу.

3. Пометить тестовую кассету фамилией или кодовым номером пациента.

4. Набрать пробу (сыворотки или плазмы) в пипетку-капельницу и, держа её вертикально, внести 1 полную каплю сыворотки (25 мкл без воздушных пузырьков) в лунку для проб тестовой кассеты. В случае тестирования цельной крови внести в лунку для проб 2 капли (50 мкл) крови. Подождать, пока образец полностью впитается.
5. Внести в лунку для проб по капле 5-6 полных капель (200 мкл) разбавителя, давая впитываться предыдущей капле.

6. Считать качественный результат теста визуально через 10 минут после внесения пробы.

Интерпретация результатов

Отрицательный: Появляется только одна цветная полоса в контрольной зоне (C).

Положительный: Кроме цветной полосы в контрольной зоне, появляется также вторая чётко различимая полоса в тестовой зоне.

Ошибочный: Если в контрольной зоне не появилось чёткой цветной полосы, тест считается не прошедшим контроль качества. В этом случае рекомендуется повторить его, взяв новую тестовую кассету.
Характеристики теста

а) Влияния:

К отрицательным пробам человеческой сыворотки добавлялись потенциально влияющие на результат вещества. При тестировании всех проб, содержащих эти вещества в приведённых ниже концентрациях, ложных положительных реакций не наблюдалось:

Калликреин  1 мкг/мл
Кислая фосфатаза простаты  1 Ед/л
Ревматоидный фактор  36 Ед/мл

б) Точность:

Исследование проводилось на 190 образцах (цельной крови – табл. 1 и сыворотки – табл. 2), предварительно протестированных при помощи ИФА метода.

	ИФА
	VEDA.LAB (% совпадения)

	
	Время определения

	нг/мл
	Число проб
	5 мин
	10 мин

	0 – < 2
	24
	100
	100

	2 – < 3
	29
	96,6
	82,8

	3 – < 4
	21
	95,2
	66,7

	4 – < 5
	24
	41,7
	70,8

	5 – < 6
	21
	38,1
	88,7

	6 – < 8
	27
	61,5
	96,3

	8 – < 10
	19
	73,7
	100

	> 10
	25
	92,0
	100


Таблица 1. Сравнение результатов тестов VEDALAB и ИФА при тестировании цельной крови.

	ИФА
	VEDA.LAB (% совпадения)

	
	Время определения

	нг/мл
	Число проб
	5 мин
	10 мин

	0 – < 2
	24
	100
	100

	2 – < 3
	29
	100
	82,8

	3 – < 4
	21
	95,2
	57,1

	4 – < 5
	24
	4,2
	79,2

	5 – < 6
	21
	4,8
	90,5

	6 – < 8
	27
	33,3
	88,9

	8 – < 10
	19
	57,9
	94,7

	> 10
	25
	76,0
	100


Таблица 1. Сравнение результатов тестов VEDALAB и ИФА при тестировании сыворотки.

в) Воспроизводимость:

Внутрисерийная

Внутрисерийная воспроизводимость определялась для 3 проб (0, 5 и 10 нг/мл ПСА), разделённых на 10 дублей каждая. Отрицательные и положительные результаты тестов совпадали в 100% случаев.

Межсерийная

Межсерийная воспроизводимость определялась для тех же 3 проб (0, 5 и 10 нг/мл ПСА), разделённых на 10 независимых дублей каждая, для тестирования использовались 3 разных партии тестов на протяжении 6 месяцев. Отрицательные и положительные результаты тестов также совпадали в 100% случаев.

г) Чувствительность:

Тест способен обнаружить ПСА при его концентрации в пробе выше 4 нг/мл (по сертифицированному эталонному препарату INTERNATIONAL PSA, CRM 613 № 1004, Community Bureau of Reference – Belgium 1998).

Тем не менее, в некоторых случаях, особенно при концентрациях, близких к пороговой (4,0 нг/мл), возможны ложные положительные и отрицательные результаты (см. Таблицу 1). В сыворотке здоровых мужчин специфический антиген простаты данным тестом, как правило, не определяется.

д) Эффект прозоны:

При тестировании проб с крайне высокими уровнями ПСА (до 10 мкг/мл) были получены устойчивые положительные результаты (эффекта прозоны не наблюдалось).

Ограничения метода

1. Как и для всех диагностических процедур, врачу следует принимать во внимание результат теста только в свете всей прочей диагностической информации.

2. Некоторые пробы сыворотки с высокими концентрациями ревматоидного фактора могут дать неспецифический ложный положительный результат. При тестировании следует учесть возможность подобной реакции заранее.

3. При разработке теста преследовалась цель исключения возможного влияния человеческих антител к мышиным IgG (HAMA). Тем не менее, при высоких уровнях HAMA возможны ложные положительные результаты.

4. При обследовании 130 пациентов в возрасте от 53 до 95 лет (3) диагноз рака простаты был подтверждён для 56 пациентов с уровнем ПСА в сыворотке от 1,5 до 1515 нг/мл. Доброкачественная гиперплазия простаты была диагностирована у 74 пациентов с уровнем ПСА от 0,1 до 34 нг/мл. В свете этих результатов, каждой лаборатории рекомендуется установить пределы клинической нормы для обследуемых пациентов на основании собственного опыта.

Литература

1.
Bagshawe, K.D. 1993. Tumor markers. Br J. Cancer 48 : 167-175. 

2.
Berg, W., Linder, Ch., Eschholz, G., Link, St. , Schubert, J. 1999. Possibility of Improving the Acceptance Rate of Early Detection Testing for Prostate Cancer with a One-Step Test for Prostate-Specific Antigen in Whole Blood. Urol. Int. 63 : 102– 106. 

3.
Irani, J. Millet, C., Levillain, P., Doré, B., Begon, F., Aubert, J. 1997. Serum-to-urinary prostate specific antigen ratio : its impact in distinguishing prostate cancer when serum prostate specific antigen level is 4 to 10 ng/ml. J. of Urology. 157 : 185-188. 

4.
Kuriyama, M, MC Wang, CL Lee, LD Papsidero, C.S. Killian, H. Inaji, N.H. Slack, T. Nishiura, GP. Murphy and T.M. Chu. 1981. Use of human prostate specific antigen in monitoring cancer. Cancer res. 41: 3874-3876. 

5.
Liedtke R.L. and JD Batjer. 1984. Measurement of prostate specific antigen by radioimmunoassay. Clin. Chem. 30 : 649-652. 

6.
Papsidero, LD, G.A. Crighan, M.C. Wang, M. Kuriyama, E.A. Johnson, L.A. Valenzuela and T.M. Chu. 1983. Monoclonal antibody to human prostate antigen. Hybridoma 2 : 139-147. 

7
Wang, M.C., M. Kuriyama, L.D. Papsidero, R.M. Loor, L.A. Valenzuela, G.P. Murphy and T.M. Chu. 1982. Prostate antigen of human cancer patients, P. 179-197. In H. Busch and L.C. Yeoman (ed). Methods in cancer research. Academic Press Inc, New York. 

8.
Piironen T., Pettersson K., Suonpää M., Stenman U.-H., Oesterling J. E., Lövgren T. and Lilja H. 1996. In vitro stability of free Prostate-Specific Antigen (ПСА) and Prostate-Specific Antigen (ПСА) complexed to α1-antichymotrypsin in blood samples. Urology 48 (6A) : 81-87.

Соблюдать температуру хранения
Читать инструкцию
Не использовать повторно
Только для in vitro диагностики
____________________________________________________________________________________________________________________

Рег. Уд. ФС3 2009/05843 
стр. 2 из 3
АО ДИАКОН, 142290 г.Пущино Моск. обл., ул.Грузовая 1а Тел (495) 9806339, факс (495) 9806679, e-mail: sale@diakonlab.ru

