Каталожный номер: 28091           Фасовка: 20 тестов/упаковка

Справка

Тропонин I (TnI) – один из регуляторных белков сократительной мускулатуры (1). Он кодируется тремя различными генами, которые отвечают за разные формы сократительных мышечных тканей – быстрые и медленные скелетные и сердечные TnI изоформы (2). Уникальная аминокислотная последовательность делает сердечный тропонин I (cTnI) идеальным кандидатом для лабораторного тестирования острого инфаркта миокарда (ОИМ), что приводит к развитию техники тестирования с помощью моноклональных антител, не дающих перекрестных реакций со скелетно-мышечным тропонином (3). Опубликованные исследования показали полезность измерения cTnI для диагностики ОИМ (3, 4, 6).

Как CK-MB, так и cTnI поднимались выше нормального уровня в течение 4-6 часов после инфаркта. Типичный уровень составлял 6,7 нг/мл для CK-MB и 3,1 нг/мл для cTnI (3). Все исследования также дают одинаковые временные рамки для пиковых значений CK-MB и cTnI: пиковое значение CK-MB наблюдалось через 13-15 часов, cTnI – через 11-15 часов. Типичный диапазон составлял 39-185 нг/мл для CK-MB и 18,5-188 нг/мл для cTnI (5). Однако уровень CK-MB возвращается к норме через 36-48 часов, в то время как уровень cTnI остается повышенным до 6-10 дней. Уровень cTnI очень низок у нормальных здоровых людей и не обнаруживается у пациентов с поврежденными скелетными мышцами. Следовательно, cTnI является специфическим маркером для диагностики ОИМ.

Принцип определения

Количественный экспресс-тест для обнаружения в пробах сыворотки, плазмы или цельной крови с помощью с помощью экспресс-анализатора для иммунохроматографических тестов «Easy Reader» (VEDALAB). В тесте используется особая комбинация конъюгата мышиных моноклональных антител к cTnI и иммобилизованных на мембране тестовой кассеты других мышиных поликлональных антител, что позволяет определить тропонин I в тестируемых пробах с высокой степенью чувствительности. При прохождении тестируемой пробы через слой адсорбента конъюгат антител с красителем связывается с тропонином пробы, образуя комплекс антиген–антитело. Этот комплекс связывается с поликлональными антителами к тропонину I в тестовой зоне (Т) кассеты, образуя в нём пурпурно-розовую окрашенную полосу. Несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны (C), где осаждается с образованием пурпурно-розовой полосы, подтверждающей качественность применяемых в тесте реагентов. Результат теста считывается на анализаторе «Easy Reader».

Состав

Тестовые кассеты	20

Одноразовые пластмассовые пипетки	20

Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл	1

Инструкция	1

Стабильность и хранение

1. Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметичной фабричной упаковке.

2. Не замораживать!

3. Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Пробы цельной крови следует тестировать сразу после взятия (в течение 4 часов).

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагента

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые пробы

Сыворотка, плазма (с цитратом натрия, ЭДТА или гепарином) или цельная кровь.

Взятие и подготовка проб

1.	Взятие крови осуществляется с помощью стандартной лабораторной процедуры (асептическим способом, исключающим гемолиз). Все пробы следует считать потенциально инфекционными.

2.	Пробы цельной крови должны тестироваться немедленно (не более 4 часов после получения).

3.	Для тестирования пробы в течение 48 часов после взятия образец следует хранить в холодильнике при 2–8°C. Если же тест будет выполняться позже, пробу необходимо заморозить. Замороженные пробы перед тестированием следует оттаять, тщательно перемешать и довести до комнатной температуры. Повторное замораживание проб не допускается.

Процедура тестирования

Тестирование образца

1.	Довести все пробы, тестовые кассеты и разбавитель для образца до комнатной температуры.

2.	Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки, оторвав край упаковки по надрезу.

3.	Пометить тестовую кассету фамилией или кодовым номером пациента.

4.	Набрать пробу в пипетку-капельницу и, удерживая ее вертикально, внести одну каплю (25 мкл) сыворотки или плазмы в лунку для проб. Если используется цельная кровь, внести в лунку для проб 2 капли (50 мкл). Подождать, пока образец полностью впитается.

5.	Добавить в лунку для проб по капле 4 полных капли (150 мкл) разбавителя для образца из флакона-капельницы, давая впитываться предыдущей капле.

6.	Результаты (в нг/мл) считываются на «Easy Reader» (VEDALAB) через 20 минут после внесения пробы.

Более подробное описание работы на приборе смотрите в инструкции к ридеру.

Контрольное тестирование

Для проведения контрольного тестирования используются положительный (кат.№ V280) и отрицательный (кат.№ V281) лиофилизированные контрольные материалы (на 0,25 мл), приготовленные из человеческой сыворотки и содержащие 0,05% азида натрия в качестве консерванта. Контроли проверены на отсутствие инфекционных компонентов, антител к ВИЧ, вирусу гепатитов С и В. Концентрация аналита указана на этикетке.

- Перед использованием восстановите контроли с помощью 0,25 мл дист. воды и дайте им раствориться в течение 15 мин. Перед использованием тщательно перемешать содержимое до гомогенного состояния.

- Внести 25 мкл контроля с помощью лабораторной пипетки с одноразовым наконечником в окошко для образца на тестовой кассете и проведите такую же процедуру тестирования, как и в случае тестирования образца.

- Концентрация (в нг/мл) указана на этикетке флакона (концентрация может слегка меняться в зависимости от лота). Полученный результат должен находиться в указанном диапазоне.

- После восстановления контроль можно хранить в холодильнике (+2°- +8°C) не более 5 часов.

Характеристики теста

а) Линейность:

Линейность измерения находится в пределах 0-50 нг/мл.

Для образцов с концентрацией тропонина I выше 50 нг/мл необходимо предварительное разбавление физраствором с умножением полученного результата на коэффициент разведения.

б) Точность:

Образцы сыворотки или плазмы

Исследование проводилось в дублях с использованием пяти DADE-BEHRING калибраторов с разной концентрацией. Полученные результаты имели хорошую корреляцию с указанными значениями.

y = 1,208 x + 0,661

r = 0,9931

Образцы цельной крови

Исследование проводилось в дублях с использованием пяти DADE-BEHRING калибраторов с разной концентрацией. Полученные результаты имели хорошую корреляцию с указанными значениями.

y = 1,258 x + 0,3435

r = 0,9977

в) Сравнение с другим методом

Исследование проводилось на панели из of 80 человеческих сывороток, предварительно протестированных на анализаторе BECKMAN ACCESS. Пороговый уровень для диагноза ОИМ был установлен в 0.8 нг/мл для теста VEDALAB и 0.5 нг/мл для реагента BECKMAN. При результатах выше указанных значений ставился диагноз ОИМ. Полученные результаты приведены в таблице.

| Номер образца сыворотки | TROPONIN I-CHECK-1 (VEDALAB) | BECKMAN | Номер образца сыворотки | TROPONIN I-CHECK-1 (VEDALAB) | BECKMAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Троп I] нг/мл | Диагноз ОИМ | [Троп I] нг/мл | Диагноз ОИМ |  | [Троп I] нг/мл | Диагноз ОИМ | [Троп I] нг/мл | Диагноз ОИМ |
| 13 | 0.09 | - | 0.26 | - | 120 | 0.5 | - | 0.01 | - |
| 14 | 0.83 | + (d) | 0.04 | - | 121 | 0.39 | - | 0.01 | - |
| 15 | 1.70 | + | 1.65 | + | 122 | 5.55 | + | 6.6 | + |
| 16 | 4.95 | + | 5.13 | + | 123 | 8.08 | + | 8.64 | + |
| 17 | 3.02 | + | 1.71 | + | 124 | 0.72 | - | 0.23 | - |
| 31 | 0.17 | - | 0.01 | - | 125 | 0.28 | - | 0.01 | - |
| 32 | 0.28 | - | 0.01 | - | 126 | 0.44 | - | 0.01 | - |
| 33 | 0.56 | - | 0.01 | - | 127 | 0.22 | - | 0.01 | - |
| 34 | 0.06 | - | 0.04 | - | 128 | 0.05 | - | 0.01 | - |
| 35 | 0.05 | - | 0.02 | - | 160 | 0.07 | - | 0.01 | - |
| 36 | 0.5 | - | 0.01 | - | 161 | 0.39 | - | 0.01 | - |
| 38 | 0.08 | - | 0.03 | - | 162 | 0.28 | - | 0.01 | - |
| 39 | 1.09 | + (d) | 0.01 | - | 163 | 0.39 | - | 0.01 | - |
| 40 | 0.09 | - | 0.01 | - | 164 | 0.17 | - | 0.01 | - |
| 41 | 0.44 | - | 0.01 | - | 165 | 0.44 | - | 0.01 | - |
| 42 | 0.09 | - | 0.01 | - | 166 | 0.39 | - | 0.01 | - |
| 43 | 0.39 | - | 0.01 | - | 167 | 0.28 | - | 0.01 | - |
| 44 | 0.09 | - | 0.01 | - | 168 | 0.39 | - | 0.01 | - |
| 45 | 1.97 | + | 0.94 | + | 22 | 0.83 | +(d) | 0.06 | - |
| 46 | 0.04 | - | 0.01 | - | 23 | 0.89 | +(d) | 0.29 | - |
| 47 | 0.28 | - | 0.01 | - | 24 | 1.09 | +(d) | 0.07 | - |
| 48 | 0.22 | - | 0.01 | - | 25 | 3.38 | + | 2.72 | + |
| 49 | 0.17 | - | 0.01 | - | 26 | 0.56 | -(d) | 0.72 | + |
| 103 | 0.07 | - | 0.04 | - | 27 | 0.33 | - | 0.21 | - |
| 104 | 0.44 | - | 0.01 | - | 28 | 0.28 | - | 0.09 | - |
| 105 | 0.33 | - | 0.01 | - | 29 | 0.61 | - | 0.07 | - |
| 106 | 0.56 | - | 0.01 | - | 30 | 0.39 | - | 0.09 | - |
| 107 | 0.61 | - | 0.01 | - | 31 | 0.28 | - | 0.01 | - |
| 108 | 0.04 | - | 0.01 | - | 52 | 0.44 | - | 0.02 | - |
| 109 | 0.28 | - | 0.01 | - | 53 | 0.67 | - | 0.01 | - |
| 110 | 0.17 | - | 0.01 | - | 54 | 0.08 | - | 0.01 | - |
| 111 | 0.11 | - | 0.01 | - | 60 | 0.09 | - | 0.01 | - |
| 112 | 0.39 | - | 0.01 | - | 61 | 0.5 | - | 0.11 | - |
| 113 | 0.33 | - | 0.01 | - | 62 | 0.04 | - | 0.01 | - |
| 114 | 0.28 | - | 0.01 | - | 63 | 0.28 | - | 0.01 | - |
| 115 | 0.61 | - | 0.01 | - | 64 | 0.08 | - | 0.02 | - |
| 116 | 0.39 | - | 0.47 | - | 65 | 0.05 | - | 0.01 | - |
| 117 | 0.33 | - | 0.01 | - | 66 | 11.96 | + | 12.66 | + |
| 118 | 0.22 | - | 0.01 | - | 68 | 0.89 | + | 0.63 | + |
| 119 | 0.39 | - | 0.02 | - | 70 | 2.4 | + | 2.51 | + |

(d): расхождение в результатах.

Расхождение результатов отмечено в шести образцах (выделено жирным).

- Образцы № 14, 39, 22, 23 и 24: результаты, полученные с помощью теста TROPONIN I-CHECK-1 были немного выше cut off уровня (0.8 нг/мл), что не несло риска для пациентов.

В большинстве случаев (№ 14, 22, 23, 24, 26), результаты BECKMAN тоже были выше пороговых значений для ОИМ (0.04 нг/мл).

- Образец № 26: результаты в обоих тестах находятся вблизи пограничного уровня: немного ниже при тестировании на Easy Reader и немного выше на BECKMAN.

Это говорит о том, что во всех случаях должно было быть сделано повторное тестирование в зависимости от физиологического состояния пациента, поскольку результаты указывали на вероятный ОИМ. Общая согласованность результатов обоих тестов составила 92.5%.

г) Чувствительность:

Нижний предел определения менее 0,5 нг/мл. Концентрация тропонина I в плазме или сыворотке около или выше 0,8 нг/мл или в цельной крови около или выше 1 нг/мл указывает на возможность острого инфаркта миокарда. Для подтверждения диагноза требуются дополнительные исследования. Белок в равной степени может распознаваться как в комплексной форме (T.I.C. или I.C. - T.I.C.: тройной комплекс cTnT, cTnI и TnC; I.C.: двойной комплекс cTnI и TnC), так и в свободной форме (8).

д) Специфичность:

Отрицательные сыворотки, проанализированные с помощью анализатора STRATUS-DADE, показывали постоянные отрицательные результаты при использовании данного теста. Не наблюдалось никаких перекрестных реакций с тропонином скелетных мышц.

е) Влияния:

Следующие вещества до указанной концентрации не влияют на результаты теста:

Билирубин 	10 мг/дл

Гемоглобин 	250 мг/дл

Триглицериды 	1000 мг/дл

Не наблюдалось никаких перекрестных реакций с тропонином скелетных мышц. Не наблюдалось никаких перекрестных реакций в негативной сыворотке с концентрацией СРБ до 96 мг/мл и РФ в концентрации до 3072 МЕ/мл.

е) Хук-эффект:

Хук-эффект не наблюдался до концентрации 5 мкг/мл как для связанной, так и для свободной формы тропонина I.

ж) Воспроизводимость:

Воспроизводимость оценивалась на 26 повторах трех коммерческих образцов сыворотки, содержащих 4,29, 17,33 и 36,87 нг/мл тропонина I. Коэффициент вариации составил соответственно 9,91%, 7,55% и 9,45%.

Ограничения метода

1.	Как и для всех диагностических процедур, врачу следует принимать во внимание результат теста только в свете всей прочей диагностической информации.

2.	Концентрация тропонина I выше 0,8 нг/мл может указывать на возможность ОИМ.

Время, необходимое для того, чтобы уровень cTnI в крови достиг верхнего предела нормы, составляет 4-6 часов после начала заболевания, а затем он в некоторых случаях остается повышенным в течение 6-10 дней. Поэтому отрицательный результат в течение первых часов после появления симптомов инфаркта не исключает ОИМ с уверенностью. При подозрении следует повторять тест через соответствующие промежутки времени.

3.	Если тест выполняется с образцами крови, необходимо использовать только свежие образцы цельной крови (до 4 часов)!

4.	Некоторые образцы сыворотки с повышенным содержанием ревматоидного фактора или СРБ (что указывает на острое воспаление) могут давать при тестировании ложный положительный результат.

5.	В случае задержки со считыванием результата (т.е. более 20-25 минут) тест тоже может показать положительный результат.

6.	Тест разработан таким образом, чтобы исключить потенциальное влияние человеческих антител к мышиным IgG (HAMA). Однако высокий уровень HAMA может приводить к ложноположительному результату.

7.	Данный тест разработан специально для считывания результатов на ридере и не предназначен для визуального считывания.

8. Как это наблюдается и в других методах анализа, имеется некоторая вариабельность результатов измерений. Поэтому для клинических данных рекомендуется вводить коэффициент вариации +/- 25% по отношению к полученному результату.

Литература

1.	Perry SV. The regulation of contractile activity in muscle. Biochem Soc Trans 1979; 7; 593-617.

2.	Bucher EA, Maisonpierre PC, Konieczny SF, Emerson CP Jr. Expression of the troponin complex genes: transcriptional coactivation during myoblast differentiation and independent control in heart and skeletal muscles. Mol Cell Biol 1988;8 : 4134-42.

3.	Bodor GS, Porter S, Landt Y, Ladenson JH. Development of monoclonal antibodies for an assay of cardiac troponin-I and preliminary results in suspected cases of myocardial infarction. Clin Chem 1992; 38: 2203-14.

4.	Cummins B, Auckland ML, Cummins P. Cardiac-specific troponin-I radioimmunoassay in the diagnosis of acute myocardial infarction. Am Heart J 1987; 113 : 1333-44.

5.	Bodor G. Porter S. Ladenson J. Human cardiac troponin I measurement in suspected myocardial infarction with a double monoclonal antibody sandwich ELISA. Clin. Chem. 1990, 36 (6) : 1103.

6.	F.S. Apple. A. WU. Myocardial infarction redefined : role of cardiac troponin testing. Clinical Chemistry. Vol. 47 no.3. 2001.

7.	Widijanti, A., Fatonah, S. and Hernowati, T.E. Diagnostic value of quantitative rapid test  cardiac troponin I in acute myocardial infraction patients. Department Clinical Pathologist Brawijaya University/Saiful Anwar Hospital in Malang Indonesia. 1-9. 2008.

8. Bates K.J., Hall E.M. et al. Circulating Immunoreactive Cardiac Troponin Forms Determined by Gel Filtration Chromatography after Acute Myocardial Infarction. Clinical Chemistry. Vol. 56 no.6. 952-958.2010.

Соблюдать температуру хранения          Читать инструкцию             Не использовать повторно          Только для in vitro диагностики

Производитель: VEDALAB

ZAT du Londeau, Rue de l’Expansion, Cerise, B.P. 181, 61006 ALENCON Cedex, France

Tel : ++(33) 2 33 27 56 25  Fax : ++(33) 2 33 27 70 60 e-mail: veda.lab@wanadoo.fr