
Apolipoprotein A1 FS* 
Аполипопротеин А1 
Информация для заказа

Кат. №     
            Фасовка
1 7102 99 10 935
R1
220 мл
+ R2 18 мл

Справка [1, 2]

Аполипопротеин А1 (Аpo A1) – это основной белковый компонент липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), удаляющих холестерин из клеток и, таким образом защищающий от атеросклероза. Эпидемиологические исследования показали обратную зависимость между уровнями ЛПВП (и соответственно Аpo A1) и ишемической болезнью сердца (ИБС). В то время как определение общего холестерина и триглицеридов используется для скрининга коронарного риска, измерение Аpo A1 вместе с липопротеином (а) и аполипопротеином В обеспечивает дополнительную полезную информацию о нарушениях липидного обмена и может быть альтернативой измерению ЛПВП-холестерина.

Метод

Иммунотурбидиметрический тест.

Принцип определения

Определение концентрации Аpo A1 по конечной точке путем фотометрического измерения реакции антиген–антитело между антителами к человеческому Аpo A1 и присутствубщим в образце Аpo A1.

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси
	R1:
	Трис-буфер, ммоль/л
	pH 7,5
	100

	
	Полиэтиленгликоль (ПЭГ)
	

	
	Детергенты, стабилизаторы
	

	R2:
	Трис-буфер, ммоль/л
	рН 7,5
	100

	
	Козьи антитела против человеческого аполипопротеина А1 со стабилизаторами
	


Стабильность и хранение

Реактивы стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности при хранении при 2–8°C. Не допускать загрязнения. Не замораживать реактивы!
Меры предосторожности

1. Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не допускать их попадания внутрь, а также на кожу и слизистые оболочки!

2. Следовать мерам предосторожности, предусмотренным при использовании лабораторных реактивов.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор
• 0,9% раствор NaCl.

• Стандартное лабораторное оборудование.


Исследуемые образцы
• Сыворотка.

• Гепаринизированная или ЭДТА плазма.

Стабильность 


1 день
при 15-25°C

3 дня
при 2–8°C

2 месяца
при –20°C
Замораживать только один раз.
Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм
580 (500–700)


Длина опт. пути, см
1


Температура, °C
37


Измерение
относительно холостой

пробы

	
	Холостая проба
	Образец/
калибратор

	Образец/калибратор, мкл
	–
	2

	Дист. вода, мкл
	2
	–

	Реагент 1, мкл
	250
	250

	Перемешать, инкубировать 3–5 мин, измерить оптическую плотность (А1), затем добавить:

	Реагент 2, мкл
	50
	50

	Перемешать, инкубировать еще 5 мин, измерить оптическую плотность (А2).


A = [(A2 – A1)образца/калибратора] – [(A2 – A1)холостой пробы].

Расчет
Концентрация аполипопротеина А1 в исследуемом образце определяется по калибровочной кривой с использованием соответствующей математической модели, такой как logit/log. Калибровочная кривая строится по трём калибраторам различных уровней и изотоническому раствору NaCl (0,9%) для определения нулевого значения.

Стабильность калибровки: 4 недели.

Контроли и калибраторы 

Для калибровки автоматизированных фотометрических систем временно рекомендуется использовать  калибратор TruCal HDL/LDL DiaSys. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольной сыворотки TruLab L.


       Кат. №
Фасовка

TruLab L

Уровень 1
5 9020 99 10 065
13 мл
Уровень 2
5 9030 99 10 065
13 мл
Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций апо​липопротеина А1 в диапазоне измерения от 0,2 до 250 мг/дл. Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1+1 и полученный результат умножить на 2.

Предел прозоны

При концентрациях аполипопротеина А1 до 500 мг/дл эффект прозоны не наблюдался.

Специфичность/Помехоустойчивость
Apolipoprotein A1 FS DiaSys является чувствительным иммунологическим тестом благодаря наличию специфических антител к человеческому аполипопротеину А1. аскорбиновая кислота до 30 мг/дл, билирубин до 35 мг/дл, гемоглобин до 500 мг/дл и липемия до 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Перекрестных реакций с аполипопротеином А2 или аполипопротеином В при испытаниях не наблюдалось.

Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения 0,2 мг/дл.

Воспроизводимость
(число измерений n = 20)

	Образец
	Среднеарифметическое значение, мг/дл
	SD, мг/дл
	CV, %

	Внутрисерийная

	Образец 1
	36,3
	0,66
	1,81

	Образец 2
	86,4
	1,43
	1,66

	Образец 3
	152
	5.55
	3,65

	Межсерийная, каждодневная калибровка

	Образец 1
	43,9
	0,70
	1,60

	Образец 2
	88,5
	2,08
	2,35

	Образец 3
	146
	2,80
	1,92

	Межсерийная, однократная калибровка

	Образец 1
	44,2
	0,81
	1,84

	Образец 2
	91,7
	2,29
	2,50

	Образец 3
	150
	3,15
	2,10



Сравнение методов

Сравнение реагента Apolipoprotein A1 FS DiaSys (y) и имеющихся в продаже реагентов (x) с использованием 53 образцов дало следующие результаты: 
y = 1,15x – 7,69 мг/дл; r = 0,994.

Референсные значения

  мг/дл
       г/л

Женщины
120–190
1,20–1,90

Мужчины
110–170
1,10–1,70

Значения в соответствии с данными [3].

Клиническая интерпретация

Исследования показывают, что повышенные концентрации Аpo B (>150 мг/дл у женщин и >155 мг/дл у мужчин) и пониженные концентрации Аpo A1 (<120 мг/дл у женщин и <110 мг/дл у мужчин) являются хорошими предикторами риска ИБС [2].

Литература
1. Bhatnagar D, Durrington PN. Measurement and clinical significance of apolipoproteins A-I and B. In: Rifai N, Warnick GR, Dominiczak MH, eds. Handbook of lipoprotein testing. Washington: AACC Press, 1997:p.177-198.

2. Rifai N, Bachorik PS, Albers JJ. Lipids, lipoproteins and apolipoproteins. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 809-861.

3. Jungner I, Marcovina SM, Walldius G, Holme I, Kolar W,  Steiner E. Apolipoprotein B and A-I values in 147576 Swedish males and females, standardized according to the World Health Organization-International Federation of Clinical Chemistry First International Reference Materials. Clin Chem 1998;44: 1641-1649.
4. Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001; p. 18-9.

Изготовитель
DiaSys Diagnostic Systems GmbH 
Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.
















*FS – жидкие стабильные (Fluid stable)

