| Основа колумбийского агара Columbia Agar Base (Eur. Pharm.) | Кат. № 1104 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для выделения, культивирования и обнаружения гемолитических реакций
требовательных микроорганизмов

Формула в граммах на литр

Панкреатический гидролизат казеина.	10,0	Пептический гидролизат мяса	5,0

Дрожжевой экстракт	5,0	Хлорид натрия	5,0

Панкреатический гидролизат сердца	3,0	Кукурузный крахмал	1,0

Бактериологический агар	13,5

Конечная величина pH 7,3 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 42,5 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Данная среда обычно обогащается стерильной дефибринированной кровью (бараньей, кроличьей или лошадиной) или сывороткой. Охладить до 45–50°C и добавить в стерильных условиях 5–10% стерильной дефибринированной крови, избегая образования пузырей. Осторожно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда должна храниться при 8–15°C, при отсутствии крови имеет светло-янтарную окраску, слегка опалесцирует. Цвет среды с кровью – вишнево-красный, матовый.

Для большей селективности среды при необходимости можно добавить следующие компоненты:

Добавка CNA для стафилококков и стрептококков (кат. № 6016) – для выделения стафилококков, стрептококков и пневмококков.

Добавка для бруцелл (кат. № 6017) – для выделения бруцелл.

Использование

Основа колумбийского агара – высокопитательная среда общего назначения для культивирования требовательных микроорганизмов, применяется также в качестве основы для приготовления шоколадного агара. Добавляя антимикробные препараты, эту среду можно использовать для селективного выделения микроорганизмов. Основа колумбийского агара широко используется как базовая среда для многих сред в медицинской бактериологии. Изучение гемолитических реакций предусматривает добавление крови. Тем не менее, большинство патогенов хорошо растут и без нее.

Панкреатический гидролизат казеина, пептический гидролизат мяса, панкреатический гидролизат сердца и дрожжевой экстракт являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс. Кровь обеспечивает дополнительные факторы роста микроорганизмов и является базой для определения гемолитических реакций. При этом характер полученных результатов зависит  от типа крови и используемой базовой среды. Например, для стрептококков группы А наилучшие результаты достигаются при использовании дефибринированной бараньей крови.

Если пациент принимает антибиотики, то при добавлении 5–10% стерильной дефибринированной крови, Добавки обогатительной (кат. № 6011) и Добавки VCN (кат. № 6013), основа колумбийского агара становится шоколадным агаром, который можно использовать для выделения патогенных нейссерий, гонококков и менингококков. Полученный шоколадный агар по ростовым свойствам ничем не уступает среде Таера-Мартина (Thayer-Martin medium).

В зависимости от выбора ингибиторов, альтернативными Добавке VCN могут быть: Добавка VCNT (кат. № 6026) или Добавка VCAT (кат. № 6014).

Инокулировать и инкубировать при 30–35°C с 5–10% СО2 в течение 48 часов.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды с 5% стерильной дефибринированной бараньей кровью на тестовых культурах после инкубации при 30–35°C и 5–10% CO2 и наблюдались через 48 часов.

| Микроорганизмы | Рост | Гемолиз |
| --- | --- | --- |
| Neisseria meningitidis ATCC 13090 | Хороший | – |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Хороший | Бета/Гамма |
| Streptococcus pneumoniae ATCC 6303 | Хороший | Альфа |
| Streptococcus pyogenes ATCC 19615 | Хороший | Бета |