| Кат. № 1530 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Транспортная среда Эймса без древесного угля Amies Transport Medium w/o Charcoal |
| --- | --- |

Среда для транспортировки и сохранения микробиологических проб;
рекомендуется для мазков из горла, влагалища и ран

Формула в граммах на литр

Хлорид натрия	3,0	Na2HPO4	1,1

Тиогликолят натрия	1,0	Хлорид калия	0,2

KH2PO4	0,2	Хлорид кальция	0,1

Хлорид магния	0,1	Бактериологический агар № 2	7,5

Конечная величина pH 7,3 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 13,2 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в пробирки и стерилизовать 15 минут при 121°C. Готовая среда должна быть опалового цвета и храниться при 2–8°C.

Использование

Транспортная среда Эймса без древесного угля используется для сбора, транспортировки и сохранения микробиологических образцов. Ее состав рассчитан на поддержание жизнеспособности микроорганизмов без существенного увеличения их роста, причем среда не является питательной, содержит фосфатный буфер, полужидкая. Рекомендуется для мазков из горла, влагалища и ран.

Хлоридные соли поддерживают осмотический баланс, фосфаты выступают в качестве буферной системы; тиогликолят натрия подавляет окислительные процессы и поддерживает восстановительные условия среды.

Поместить инокулированные стерильные тампоны в верхнюю треть транспортной среды в транспортировочном контейнере; отломить выступающую часть стрежня тампона и плотно завинтить крышку. Отправить в лабораторию в течение 24 часов для анализа культуры.  До отправки образцы можно хранить в холодильнике.

Выживаемость бактерий на транспортной среде зависит от многих факторов, таких как концентрация и тип бактерий в образце, состав транспортной среды, температура и время транспортировки, возможность инокуляции на питательную среду в течение 24 часов. Оптимальный рост и морфологию колоний можно ожидать только при непосредственной инокуляции и соответствующих условиях культивирования.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах, хранившихся при различных температурах (4°C и комнатная температура) до 72 часов.

| Микроорганизмы | Восстановление при 4° | Восстановление при 25° |
| --- | --- | --- |
| Neisseria gonorrhoeae ATCC 19424 | ≥50% | ≥50% |
| Brucella abortus ATCC 4315 | ≥50% | ≥50% |
| Sterptococcus pneumoniae ATCC 6303 | ≥50% | ≥50% |
| Shigella flexneri ATCC 12022 | ≥50% | ≥50% |
| Salmonella typhi ATCC 6539 | ≥50% | ≥50% |