Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Арт. M42 «Реагенты диагностические in vitro для микробиологических исследований 20. Тест для подтверждающей идентификации рода Salmonella»

РУ №ФСЗ 2011/10205

Производитель MICROGEN BIOPRODUCTS Limited, Великобритания

Продавец АО «ДИАКОН», Россия

Назначение набора

Быстрый тест для подтверждения или предварительной идентификации бактерий рода Salmonella (чистая культура с плотной питательной среды). Предназначен только для профессионального использования (in vitro диагностики).

Описание набора

Тестовый реагент представляет собой суспензию полистироловых латексных частиц, покрытых поливалентной антисывороткой (против широкого спектра антигенов Salmonella). Если антигены Salmonella присутствуют в исследуемом образце, происходит реакция агглютинации латекса - образование комочков, склеивание, которое наблюдается невооруженным глазом.

Реакция наблюдается в течение 2 мин. Частицы латекса крупные, вследствие чего агглютинация хорошо различима на черном тестовом поле.

Состав набора

1. Латексный реагент М42а (флакон 2,5 мл, голубая крышка) - 1 шт. (на 50 тестов)

2. Положительный контроль M42b (флакон 0,5 мл, черная крышка) - 1 шт.

3. Изотонический солевой раствор 0,85% NaCl М40 (флакон 5,0 мл, белая крышка) - 1 шт.

4. Реакционные слайды

5. Палочки пластмассовые для перемешивания

6. Инструкция по использованию

Условия хранения

Все реагенты набора необходимо хранить при температуре 2-8°С. Не используйте реагенты после даты окончания срока годности, указанной на этикетке.

Примечания

1. Все реагенты необходимо довести до комнатной температуры перед использованием.

2. Не разводите какие-либо реагенты.

3. Не смешивайте реагенты набора.

4. Не допускайте замораживания реагентов набора.

5. Убедитесь перед использованием, что реакционный слайд чистый и сухой.

6. Считайте положительным результатом только агглютинацию-образование комочков. Образование творожистой массы или волокон нельзя считать положительным результатом.

Контроль качества

Контроль должен проводиться каждый раз при использовании набора.

1.Контроль реагентов. Добавьте 1 каплю латексного реагента М42а и 1 каплю солевого раствора М40 на одно и тоже поле слайда. Перемешайте тщательно пластиковой палочкой (в комплекте) и распределите по полю слайда. Покачайте слайд в течение 2 мин. Если наблюдается агглютинация, значит латексный реагент или солевой раствор контаминированы и не могут использоваться.

2. Положительный контроль. Добавьте 1 каплю положительного контроля М42b в одно из полей слайда. Добавьте в то же поле 1 каплю латексного реагента М42а. Не касайтесь пипеткой флакона латексного реагента капли положительного контроля на слайде! (во избежание контаминации). Покачайте слайд. В течение 2 мин. должна наблюдаться агглютинация. Если агглютинации не наблюдается, используйте новый набор.

Процедура теста

- Добавьте 1 каплю солевого раствора М40 на одно из полей слайда.

- Используя бактериологическую петлю, отберите 1 колонию тестируемой культуры с поверхности агара и растворите ее в капле солевого раствора на слайде (используйте для теста только колонии, имеющие морфологию, характерную для бактерий рода Salmonella).

- Покачайте слайд в течение 2 мин. Если не наблюдается агглютинации, приступите к следующему шагу (т.к. некоторые оксидазоположительные микроорганизмы могут дать ложноположительный результат).

- Несколько раз переверните флакон с латексным реагентом (М42а). Добавьте 1 каплю этого реагента в поле слайда с бактериальной суспензией. Не касайтесь пипеткой флакона латексного реагента суспензии на слайде! (во избежание контаминации).

- Перемешайте латексный реагент с суспензией пластиковой палочкой (в комплекте) или петлей. Покачайте слайд 2-3 раза, интенсивное продолжительное покачивание необязательно.

- Наблюдайте наличие или отсутствие процесса агглютинации в течение не более, чем 2 мин.

Результат:

Видимая агглютинация частиц латекса, образование комочков- результат положительный.

Отсутствие процесса агглютинации, суспензия без комочков- результат отрицательный.

Ограничения в использовании теста

1. Некоторые неподвижные штаммы Salmonella могут не быть идентифицированы с помощью данного теста.

2. Некоторые оксидазоположительные микроорганизмы могут дать ложноположительный результат.

3. Длительно хранившиеся культуры Enterobacteriaceae могут давать в результате неспецифическую агглютинацию, тогда как длительно хранившиеся культуры Salmonella могут дать ложноотрицательный результат. В данных случаях рекомендуется приготовить свежую субкультуру.

4. Идентификация с помощью теста латексной агглютинации предварительна. Все положительные результаты должны быть подтверждены другими идентификационными тестами и серотипированием чистой культуры.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования, все материалы, которые вступили в контакт с исследуемым образцом, должны быть обеззаражены и утилизированы в соответствии с действующими нормативными правилами в зависимости от класса медицинских отходов.

ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По всем вопросам, предложениям, замечаниям, связанным с использованием продукта, вы можете обращаться в АО «ДИАКОН», 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а, e-mail: sale@diakonlab.ru, +7 (495) 980-63-39.