Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Арт. M45 «Реагенты диагностические in vitro для микробиологических исследований 22. Тест для подтверждающей идентификации легионелл»

РУ №ФСЗ 2011/10205

Назначение набора

Набор реагентов для подтверждающей идентификации чистой культуры легионелл. Тест позволяет идентифицировать L.pneumophila (серогруппа 1, серогруппы 2-15) и другие виды легионелл (10 основных видов). Предназначен только для профессионального использования (in vitro диагностики).

Описание набора

Латексный реагент 1 М45а представляет собой суспензию полистироловых латексных частиц, покрытых поликлональными кроличьими антителами против L.pneumophila серогруппа 1, латексный реагент 2-15 М45b - антителами против L.pneumophila серогруппы 2-15. Латексный реагент Legionella Species (Виды) М45d позволяет подтвердить присутствие 10 наиболее важных видов легионелл, см. таблицу:

Legionella species

L.micdadei

L. bozemanii 1

L. bozemanii 2

L. dumoffi

L. longbeachae 1

L. longbeachae 2

L. jordanis

L. gormanii

L. anisa

L. feelei

При смешивании частиц латекса с суспензией, содержащей соответствующие бактерии легионелл или инактивированные тепловым воздействием антигены легионелл, происходит иммунохимическая реакция агглютинации латекса- образование комочков, склеивание, которое наблюдается невооруженным глазом. Реакция наблюдается в течение 2 мин. Частицы латекса крупные, вследствие чего агглютинация хорошо различима на черном тестовом поле. Положительный контроль содержит инактивированные антигены Legionella, которые дают реакцию с Латексным реагентом 1, Латексным реагентом 2-15 и Латексным реагентом Species.

Состав набора

1. Латексный реагент 1  М45а (флакон 2,5 мл, голубая крышка)- 1 шт. (на 50 тестов)

2. Латексный реагент 2-15  М45b (флакон 2,5 мл, желтая крышка)- 1 шт. (на 50 тестов)

3.Положительный контроль M45с (флакон 1,0 мл, черная крышка)- 1 шт. (на 50 тестов)- для Латексных реагентов 1, 2-15 и Species.

4.Латексный реагент Species  М45d (флакон 2,5 мл, красная крышка)- 1 шт. (на 50 тестов)

5.Изотонический солевой раствор 0,85% NaCl М40 (флакон 5,0 мл, белая крышка)- 2 шт.

6.Реакционные слайды

6.Палочки пластмассовые для перемешивания

7.Инструкция по использованию

Условия хранения

Все реагенты набора необходимо хранить при температуре 2-8°С. Не используйте реагенты после даты окончания срока годности, указанной на этикетке.

Примечания

1.Все реагенты необходимо довести до комнатной температуры перед использованием.

2.Не разводите какие-либо реагенты.

3.Не смешивайте реагенты набора.

4.Не допускайте замораживания реагентов набора.

5.Убедитесь перед использованием, что реакционный слайд чистый и сухой.

6.Считайте положительным результатом только агглютинацию- образование комочков. Образование творожистой массы или волокон нельзя считать положительным результатом.

7.Не касайтесь капельницей реагентов положительного контроля и бактериальных образцов (во избежание контаминации).

Контроль качества

Контроль должен проводиться каждый раз при использовании набора.

1.Контроль реагентов. Осторожно встряхните флаконы с тестовыми реагентами (М45а, М45b, M45d) для перемешивания. Добавьте по 1 капле каждого реагента на 3 разные поля слайда. Добавьте по 1 капле солевого раствора (М40) в каждое поле слайда (с реагентами). Используя разные палочки (в комплекте) для каждого поля, перемешайте тщательно суспензии в полях. Покачайте слайд в течение 2 мин. Если наблюдается агглютинация, значит, тестовые реагенты или солевой раствор контаминированы и не могут использоваться.

2. Положительный контроль. Добавьте 1 каплю положительного контроля М45с в одно из полей слайда. Добавьте в то же поле 1 каплю Латексного реагента 1 (М45а). Не касайтесь пипеткой флакона латексного реагента капли положительного контроля на слайде! (во избежание контаминации). Покачайте слайд. В течение 2 мин. должна наблюдаться агглютинация. Если агглютинации не наблюдается, используйте новый набор.

Повторите ту же процедуру с Латексным реагентом 2-15 (М45b) и Латексным реагентом Species  (М45d). Так же должна наблюдаться агглютинация. Если агглютинации не наблюдается, используйте новый набор.

Примечание: сила реакции с положительным контролем может быть не одинакова для тестовых реагентов 1, 2-15 и Species.

Процедура теста

- Добавьте по 1 капле солевого раствора М40 на 3 поля слайда.

- Используя бактериологическую петлю, отберите 3-4 колонии тестируемой культуры с поверхности агара и приготовьте толстый однородный мазок рядом с каждой каплей солевого раствора (используйте для теста только колонии, имеющие морфологию, характерную для Legionella).

- Смешайте мазки с солевым раствором, чтобы получилась однородная густая суспензия. Распределите суспензию по всей поверхности поля.

- Если суспензия остается однородной, приступите к шагу 7. Если наблюдается образование волокон или гранул, произведите следующие процедуры:

- Добавьте 0,5 мл изотонического солевого раствора в стеклянную пробирку. Отберите одну или несколько колоний с поверхности агара и приготовьте в пробирке мутную суспензию.

- Кипятите суспензию в течение 5 минут. Дайте остыть до комнатной температуры. Добавьте по 30 мкл прокипяченной суспензии в каждое из трех чистых полей слайда.

- Осторожно встряхните флаконы с тестовыми реагентами (М45а, М45b, M45d) для обеспечения однородности жидкости.

- Добавьте 1 каплю Латексного реагента 1 (М45а) в первое поле слайда (с каплей суспензии), 1 каплю Латексного реагента 2-15 (М45b) во второе поле и 1 каплю Латексного реагента Species  (М45d) в третье поле. Не касайтесь капельницами суспензий!

- Смешайте каждый реагент с суспензией, используя для каждой комбинации новую палочку (в комплекте). Распределите полученную суспензию по всей поверхности поля.

- Покачайте слайд в течение 2 мин.

- Наблюдайте наличие или отсутствие процесса агглютинации в течение не более, чем 2 мин.

Результат

Учитывайте положительную реакцию (+) при наблюдении видимой агглютинации частиц латекса, образования комочков.

Учитывайте отрицательную реакцию (-) при отсутствии процесса агглютинации, суспензия без комочков.

| Латексный реагент 1 (М45а) | Латексный реагент 2-15 (М45b) | Латексный реагент Species (М45d) | Интерпретация |
| --- | --- | --- | --- |
| + | - | - | Присутствие L.pneumophila 1 |
| - | + | - | Присутствие L.pneumophila 2-15 |
| - | - | + | Присутствие Legionella species |
| - | - | - | Отсутствие Legionella |
| + | + | + | Возможна неспецифическая агглютинация, результат требует проверки* |
| + | + | - | Возможна неспецифическая агглютинация, результат требует проверки* |
| + | - | + | Возможна неспецифическая агглютинация, результат требует проверки* |
| - | + | + | Возможна неспецифическая агглютинация, результат требует проверки* |

*Неспецифическая агглютинация не означает отсутствие Legionella, но результат должен быть интерпретирован как неокончательный.

Ограничения в использовании теста

1. Образование волокон нельзя считать положительным результатом.

2. Старые и/или слизеподобные культуры могут не дать однородную суспензию в солевом растворе и могут дать атипичную агглютинацию. Такие культуры должны быть обработаны кипячением, как описано выше.

3. Колонии, давшие положительный результат с тестом латексной агглютинации, должны быть подтверждены как Legionella spp. по их неспособности расти на селективных питательных средах с отсутствием цистеина.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования, все материалы, которые вступили в контакт с исследуемым образцом, должны быть обеззаражены и утилизированы в соответствии с действующими нормативными правилами в зависимости от класса медицинских отходов.

ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По всем вопросам, предложениям, замечаниям, связанным с использованием продукта, вы можете обращаться в АО «ДИАКОН», 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а, e-mail: sale@diakonlab.ru, +7 (495) 980-63-39.