Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Арт. MID69 «Реагенты диагностические in vitro для микробиологических исследований 6. Тест для видовой идентификации стафилококков»

РУ №ФСЗ 2011/10205

Производитель MICROGEN BIOPRODUCTS Limited, Великобритания

Продавец АО «ДИАКОН», Россия

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Тест-система предназначена для видовой идентификации стафилококков на основе биохимических реакций. Позволяет определять точный вид микроорганизма, используя 1 колонию чистой культуры стафилококков.

Пластиковые стрипы с лунками содержат лиофилизированные биохимические субстраты и индикаторы, обеспечивающие интерпретацию 15 биохимических реакций. Каждый стрип поставляется в индивидуальной упаковке из фольги.

СОСТАВ НАБОРА

1. Тестовые стрипы с лунками - 20 шт.

2. Бульон для суспензирования культуры - 20 флаконов

3.Рамка-держатель для стрипов

4.Бланки для результатов- 1 блокнот с отрывными бланками

5.Инструкция по использованию с цветовой таблицей реакций

Дополнительные реагенты и материалы, не включенные в набор:

1.База данных для интерпретации ключей

2.Минеральное масло

3.Реагенты для Нитрат-теста - арт. MID-61a и арт. MID-61b

4.Реагент  PYR – арт. MID-61k

Определяемые виды:

Staphylococcus spp.: S. aureus subsp. aureus, S. aureus subsp. anaerobius, S. auricularis, S. caprae, S. capitis subsp. capitis, S. capitis subsp. urealyticus, S. carnosus, S. chromogenes, S. cohnii subsp. conhii, S. cohnii subsp. urealyticum, S. epidermidis, S. haemolyticus, S. hominis subsp. hominis, S. hominis subsp. novobiosepticus, S. hyicus, S. intermedius, S. lentus, S. lugdenensis, S. saccharolyticus, S. saprophyticus, S. schleiferi subsp. schleiferi, S. schleiferi subsp. coagulans, S. sciuri, S. simulans, S. warneri, S. xylosus

Kocuria spp.: K. kristinae, K. rosea, K. carniphila

Kytococcus spp.: Ky. sedentarius

Micrococcus spp.: M. luteus, M. lylae

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

1. После выделения на культурной среде, проведите окраску по Граму чистой культуры - должны обнаруживаться грамположительные кокки в скоплениях, пронаблюдайте наличие какой-либо пигментации колоний - желтый или золотистый цвет, тест CPG.

Проведите тест на каталазу - результат должен быть положительный, и коагулазу, или воспользуйтесь тестом латексной агглютинации (арт. M43) для подтверждения принадлежности культуры к роду Staphylococcus (LAT).

2. Отберите одну отдельную колонию с поверхности агара и поместите в Среду для суспендирования (поставляется в комплекте). Тщательно перемешайте.

3. Снимите адгезивную пленку со стрипа с лунками, но не удаляйте ее полностью.

6.Добавьте пастеровской пипеткой 3-4 капли (около 100 мкл) бактериальной суспензии в каждую лунку стрипа.

7.Дополнительно для проверки можно поместить 1 каплю бактериальной суспензии на неселективную среду и инкубировать параллельно 18-24 ч. при 35-37°С.

8.Добавьте в ячейки 10 и 11 минеральное масло 3-4 капли (ячейки имеют черный контур).

9.Наклейте адгезивную пленку обратно на стрип и инкубируйте 18-24 ч. при 35-37°С.

ПОЛУЧЕНИЕ, ЧТЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

1.Удалите адгезивную пленку.

2.Добавьте реагенты (ячейки помечены зеленым контуром):

А) В ячейку 12 добавьте 1 каплю реагента PYR (MID-61k). Результат считывается через 10 минут. Формирование насыщенного розового/красного цвета свидетельствует о положительном результате. Занесите результат в поле 12 формы.

Б) В ячейку 9 добавьте 1 каплю Нитрат-реагента А (MID-61а) и 1 каплю Нитрат-реагента В  (MID-61b). Результат считывается через 1 минуту. Образование красного цвета означает положительный результат. Занесите результата в ячейку 9а (NIT).

3.Запишите все результаты в форму, используя таблицу цветных реакций.

4.Составьте 5-значный код (сложив индексы положительных реакций в каждом из триплетов).

5.Введите полученный код в базу данных для определения вида микроорганизма.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования, все материалы, которые вступили в контакт с исследуемым образцом, должны быть обеззаражены и утилизированы в соответствии с действующими нормативными правилами в зависимости от класса медицинских отходов.

ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По всем вопросам, предложениям, замечаниям, связанным с использованием продукта, вы можете обращаться в АО «ДИАКОН», 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а, e-mail: sale@diakonlab.ru, +7 (495) 980-63-39.