##### Microalbumin Standard Set

##### Калибратор микроальбумина (5 уровней)

Lot MAS020

###### Назначение

Для построения калибровочных кривых при количественном определении микроальбумина в моче методами турбидиметрии и нефелометрии.

Состав

Калибраторы микроальбумина представляют собой дефибринированную стабилизированную жидкую человеческую плазму, профильтрованную через фильтр с ячейками 0,2 мкм и разведённую в различных соотношениях фосфат-буферизованным физиологическим раствором.

Консервант: азид натрия, 0,095 %.

Упаковка

Жидкие калибраторы микроальбумина (5 концентраций)

5 флаконов × 1 мл	Кат. №:		MAL/STS-5X1

Готовы к использованию.

Условия хранения и срок годности

Хранить при 2 – 8 °C. Срок годности указан на ярлыке.

После вскрытия флакона калибратор должен быть использован в течение 6 недель. После отбора порции калибратора флакон плотно закрыть и хранить при 2 – 8 °C.

Не замораживать!

|  | № лота | Годен до: | Установленные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Калибратор микроальбумина уровень 1 | MAS020 | 2016-02 | 21 мг/л |
| Калибратор микроальбумина уровень 2 |  | 2016-02 | 56 мг/л |
| Калибратор микроальбумина уровень 3 |  | 2016-02 | 112 мг/л |
| Калибратор микроальбумина уровень 4 |  | 2016-02 | 214 мг/л |
| Калибратор микроальбумина уровень 5 |  | 2016-02 | 420 мг/л |

##### Калибровочные значения, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов калибраторов.

Изготовитель

“APTEC Diagnostics nv” August De Boeckstraat, 1

B-9100 Sint Niklaas, Belgium (Бельгия)