Каталожный номер: 29071         Фасовка: 20 тестов/упаковка

Справка

Человеческие аденовирусы представляют собой безоболочечные вирусы с двухцепочечной ДНК, относящиеся к роду Mastadenovirus семейства Adenoviridae. Вирусы размножаются в клеточном ядре и склонны к специфичности к хозяину, проявляя при этом характерное цитопатическое действие. Аденовирусы были выделены практически из всех системных органов человека и связаны с многими клиническими синдромами, включая фарингит, аденовирусный конъюнктивит, бронхит и пневмонию (1, 2, 3). Аденовирусную этиологию имеют такое серьёзное заболевание глаз, как эпидемический кератоконъюнктивит, а также острый геморрагический цистит (4). Связь аденовирусов с инфекциями желудочно-кишечного тракта долгое время была неясной, однако исследования показали, что аденовирусы, как и ротавирус, безусловно связаны с желудочно-кишечными расстройствами у детей и с сопутствующей им симптоматикой (5, 6). Классический метод определения аденовирусов по их цитопатическому эффекту в клеточной культуре является трудоёмким; кроме того, окончательный результат при этом может быть получен только через 2–7 дней или даже позже.

Предназначение и принцип метода

Качественный иммунохроматографический экспресс-тест для надёжного определения аденовирусов в пробах кала, быстрый и простой. Метод определения основан на использовании конъюгированных с красителем специфических мышиных моноклональных антител к аденовирусу и иммобилизованных на мембране тестовой кассеты мышиных поликлональных антител к аденовирусу для его избирательного определения с высокой степенью чувствительности и специфичности. При внесении пробы фекалий в пробирку с экстрагентом она растворяется, и несколько капель полученного экстракта вносятся в лунку для проб тестовой кассеты. При прохождении пробы через слой адсорбента конъюгат антител с красителем связывается с аденовирусным антигеном (если последний присутствует в пробе), образуя комплекс антиген–антитело. Этот комплекс связывается с поликлональными антителами в реакционной зоне тестовой кассеты, образуя пурпурно-розовую окрашенную полосу. В отсутствие аденовирусов полосы в реакционной зоне не образуется. Вне зависимости от результата теста несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны, где осаждается с образованием пурпурно-розовой полосы, подтверждающей качественность применяемых в тесте реагентов. Результат теста можно считывать как визуально, так и на иммунохроматографическом экспресс-анализаторе «Easy Reader» (VEDALAB).

Состав

Тестовые кассеты	20

Одноразовые пластмассовые пипетки	20

Пластмассовые пробирки с 2 мл экстрагента	20

Аппликаторы для отбора проб	20

Инструкция	1

Стабильность и хранение

1.	Хранить при температуре от 4°C до 30°C в герметичной фабричной упаковке.

2.	Не замораживать!

3.	Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками.

Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

Внимательно прочитать инструкцию перед проведением теста.

Не использовать тестовую кассету, если её защитная упаковка повреждена.

Не использовать тестовую кассету с истекшим сроком хранения.

Обезвреживание отходов

Все реагенты и материалы, бывшие в контакте с потенциально инфекционными пробами, следует подвергнуть обработке надлежащими дезинфицирующими растворами или стерилизации в автоклаве при 121°C не менее 1 часа.

Подготовка реагентов

Все реагенты готовы к использованию.

Исследуемые пробы

Экстракт фекалий.

Взятие и подготовка проб

Предварительные замечания:

Пробы кала следует собирать как можно скорее после появления первых симптомов заболевания. Разведённые пробы могут храниться при 2–8°C в течение 3 суток без потери качества анализа. Для длительного хранения неразведённых проб рекомендуется заморозить их при температуре –20°C или ниже. Оттаивание и повторное замораживание проб крайне нежелательно, поскольку может привести к неверным результатам.

Внимание! Не отбирать пробы в контейнеры, содержащие питательные среды, консерванты, сыворотку животных или детергенты. Все эти вещества могут влиять на результаты анализов.

Процедура подготовки проб:

1.	Пометить пластмассовую пробирку с экстрагентом фамилией или кодом пациента.

2.	Открыть пробирку и внести в неё с помощью аппликатора пробу кала размером с горошину. Если стул жидкий, внести в пробирку 200 мкл кала.

3.	Плотно закрыть пробирку крышкой и перемешать содержимое встряхиванием до полного растворения пробы в экстрагенте.

4.	Дать пробирке отстояться для осаждения крупных частиц, или же отцентрифугировать пробирку в течение 1 минуты при 500–1000 об./мин.

Процедура тестирования

- Довести все пробы и тестовые кассеты до комнатной температуры.

- Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки.

- Открыть пластмассовую пробирку с экстрагированной пробой.

- С помощью пластмассовой пипетки внести по капле 4 полных капли (150 мкл) экстрагированной пробы в лунку для проб тестовой кассеты, давая впитываться предыдущей капле.

- Наблюдать результаты теста через 15 минут после внесения пробы.

Результат теста можно считывать как визуально, так и на приборе «Easy Reader» (VEDALAB). Информация о работе на приборе дана в инструкции к прибору.

Интерпретация результатов

Отрицательный: Появляется только одна цветная полоса в контрольной зоне (C), указывающая на правильность теста. В тестовой зоне полос нет. Проба не содержит аденовирусов.

Положительный: Кроме цветной полосы в контрольной зоне, появляется также чётко различимая полоса в тестовой зоне. В пробе присутствуют аденовирусы.

Ошибочный: Если в контрольной зоне не появилось чёткой цветной полосы, тест считается не прошедшим контроль качества. Следует повторить его, взяв новую тестовую кассету и свежую пробу или оставшуюся экстрагированную пробу.

Характеристики теста

а) Чувствительность и специфичность:

Было выполнено тестирование 49 проб кала сначала ИФА-тестом MERIDIAN и затем данным тестом (см. Таблицу 1).

|  |  | Тест VEDALAB |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | + | – |
| ИФА | + | 13 | 0 |
|  | – | 0 | 36 |

Таблица 1. Сравнение результатов тестов

Из таблицы видно, что при сравнении теста с эталонным ИФА-тестом MERIDIAN наблюдается 100% корреляция по чувствительности и специфичности.

б) Перекрестная реактивность:

Было выполнено тестирование 13 проб, положительных по ротавирусу и отрицательных по аденовирусу. Во всех случаях результат тестирования был отрицательным (перекрестная реактивность отсутствует).

Ограничения метода

1.	Тест разработан только для определения аденовируса в пробах кала.

2.	Как и для всех диагностических процедур, врач должен подтвердить результат теста другими методами диагностики.

3.	Положительный результат теста не исключает присутствия других патогенов.

4.	Тест обладает высокой чувствительностью и специфичностью к аденовирусному антигену. Тем не менее, отрицательный результат теста, как правило, не может полностью исключить аденовирусную инфекцию. При крайне малом количестве вирусов в пробе или неправильном отборе пробы возможны ложноотрицательные результаты.

5.	Присутствие в пробах кала значительных количеств крови может в ряде случаев привести к ложным положительным результатам.

Литература

1.	Schmitz, H.R. Wigand, and W. Hein-rich. 1983. Worldwide epidemiology of human Adenovirus infections. Am. J. Epidemiol. 117: 455-466.

2.	Straube, R. C., M.A. Thompson, R. B. van Dyke, et al. 1983. Adenovirus type-7b in a children hospital. J. Infect. Dis. 147: 814-819.

3.	Stalder, H. C. Hierhozer, and M. N. Oxman. 1977. New human Adenovirus (candidate Adenovirus type 35) causing natal disseminated infection in a renal transplant recipient. J. Clin. Microbiol. 6:257-265.

4.	Wishart, P.K.C James, M. S Wishart, and S. Darougar. 1984. Prevalence of acute conjunctivitis caused by Chlamydia, adenovirus and herpes simplex virus in an ophtalmic casualty department. Br. J. Ophtamol.68: 653-655.

5.	Hierholzer, J.C. 1989 Adenoviruses, p. 219-264. In N.J.Schmidt, and R. W. Emmons (ed.), Diagnostic procedures for viral, rickettsial and chlamydial infections, 6th ed. American Public Halth Association Inc., Washington, D.C.

6.	Uhnoo, I., G. Wadell, L. Svensson and M. E. Johansson: Importance of enteric Adeno-viruses 40 and 41 in acute gastroenteritis in infants and young children. J. Clin. Microbiol. 20,365-372 (1984).

Соблюдать температуру хранения        Читать инструкцию       Не использовать повторно        Только для in vitro диагностики

Производитель: VEDALAB

ZAT du Londeau, Rue de l’Expansion, Cerise, B.P. 181, 61006 ALENCON Cedex, France

Tel : ++(33) 2 33 27 56 25  Fax : ++(33) 2 33 27 70 60 e-mail: veda.lab@wanadoo.fr