Каталожный номер: L-99170             Фасовка: 100 тестов/упаковка

Справка

Сифилис является хронической инфекцией, которая развивается по определенным стадиям: первичной, вторичной, третичной и четвертичной. Эти стадии характеризуются разными клиническими симптомами; первоначально обычно образуется твердый шанкр, затем сифилитическая сыпь, с последующими долгими скрытыми периодами, и, в конце концов, заболевание может привести к сердечно-сосудистым проблемам и нейросифилису. Инфекция, вызываемая спирохетой Treponema pallidum, обычно передаётся половым путем, заболеть можно также после переливания инфицированной крови.

Предназначение и принцип метода

Тест для определения реагиновых антител в образцах сыворотки или плазмы.

При инфицировании человека Treponema pallidum, этиологическим фактором сифилиса, образуется, по крайней мере, два типа антител:

1 - трепонемные антитела, которые можно определить с помощью антигена FTA-ABS.

2 - нетрепонемные антитела (реагины), которые можно определить с помощью антигена РПР.

Антиген РПР, используемый в данном наборе, является модификацией антигена VDRL. Он содержит микрочастицы древесного угля для того, чтобы усилить визуальное различие между положительным и отрицательным результатами. Наличие или отсутствие видимой агглютинации указывает на наличие или отсутствие циркулирующих антител в исследованных образцах (1, 4). Реакция регистрируется визуально.

Состав

| Флакон с РПР-реагентом, 2 мл Флакон с положительным контролем, 1 мл Флакон с отрицательным контролем, 1 мл Тестовые пластины Упаковка из 25 одноразовых мешалок Игла Пустой пластиковый раздаточный флакон Инструкция | 1 1 1 10 2 1 1 1 |
| --- | --- |

Необходимые, но не поставляемые материалы

Автоматические пипетки

Физиологический раствор (0,9% NaCl, только для полуколичественной методики)

Механическая мешалка-ротатор (100 оборотов/мин)

Стабильность и хранение

1.	Хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8°C.

2.	Не замораживать!

3.	При температуре от 2 до 8°C тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

1.	Данный тест предназначен только для диагностики in vitro и профессионального применения.

2.	Контроли приготовлены из человеческой сыворотки или плазмы, показавшей отрицательный результат тестов на HВsAg и антитела к HCV и ВИЧ (1/2). Тем не менее, обращаться с ними следует с осторожностью, как с потенциально инфекционным материалом.

3.	Чрезвычайно важно держать иглу дозатора вертикально под углом 90О к тестовой пластине. Если это условие не выполняется, то возможно занижение количества антигена из-за разбрызгивания при попадании воздуха в иглу.

4.	После окончания тестирования, иглу следует извлечь, промыть дистиллированной водой и высушить на воздухе, после чего поместить ее в пластиковый футляр.

5.	Не использовать компоненты после окончания срока хранения, указанного на этикетке.

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Обезвреживание отходов

Все пробы следует считать потенциально инфекционными. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после стерилизации в автоклаве или обработки 0,5 – 1% раствором гипохлорита натрия не менее 1 часа.

Подготовка реагента

Осторожно ресуспендировать РПР-реагент так, чтобы получилась хорошая взвесь, присоединить иглу к пустому раздаточному флакону и отобрать требуемое количество антигена из стеклянного флакона в пластиковый раздаточный флакон. Контроли готовы к применению.

Исследуемые пробы

Сыворотка или плазма крови

Взятие и подготовка проб

  - Взятие крови для проб осуществляется в стандартных лабораторных условиях (асептическим способом, исключающим гемолиз).

  - Для тестирования пригодна свежеприготовленная сыворотка или сыворотка, которую хранили при температуре 2-8ОС не более 48 часов. Если анализ будет проводиться позже, необходимо заморозить образец. Замороженные образцы должны полностью оттаять и согреться до комнатной температуры перед тестированием. Загрязненные образцы и образцы сыворотки с гемолизом непригодны для анализа. Образцы плазмы следует тестировать в течение 48 часов после получения.

Процедура тестирования

Качественное определение

- Довести все пробы и реагенты до комнатной температуры.

- С помощью автоматической пипетки внести 50 мкл каждой пробы в отдельный круг на пластине. Для каждой пробы нужно использовать отдельный наконечник, который выбрасывается после использования. В два дополнительных круга внести по 1 капле каждого из двух сывороточных контролей (положительного и отрицательного).

- Осторожно встряхнуть раздаточный флакон и, держа его вертикально, слегка сжать для удаления воздушных пузырьков из иглы и получения нормальной капли.

- Установить иглу дозатора в вертикальное положение перпендикулярно к тестовой пластине. Слегка сжать раздаточный флакон и добавить по 1 капле антигена в каждый круг рядом с исследуемой пробой.

- Смешать содержимое каждого круга одноразовой мешалкой и распределить смесь по всей площади круга. Использовать отдельные мешалки для каждого смешиваемого образца.

- Поместить пластину на механическую мешалку-ротатор и мешать при скорости 100 оборотов в минуту в течение 8 минут.

- Визуально наблюдать за образованием хлопьев под интенсивным светом лампы или ярким дневным освещением в течение минуты после снятия пластины с мешалки.

Полуколичественное определение

Приготовить серию разведений для  каждой тестируемой пробы, для чего внести автоматической пипеткой по 50 мкл 0,9% физиологического раствора в каждый из 8 кругов на тестовой пластине. Не размазывать разбавитель по пластине.

В первый круг добавить к физиологическому раствору 50 мкл пробы и, используя тот же наконечник, смешать солевой раствор с образцом с помощью пипетирования, а затем перенести 50 мкл смеси в физраствор во втором круге.

Продолжить серию двукратных разбавлений аналогичным образом вплоть до пятого круга, и отбросить 50 мкл из последнего круга. Окончательное разбавление образца будет 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 и 1/32.

Протестировать каждое разбавление, как описано в пунктах 3-7 качественного метода.

Считывание результатов

| Положительный: Агглютинация проявляется в течение одной минуты. Большие агрегаты присутствуют в центре тестового круга. |  |
| --- | --- |
| Отрицательный: Агглютинация не проявляется в течение одной минуты. Углеродные частицы остаются в тонкой суспензии без видимых агрегатов. |  |

Если в полуколичественном методе наивысшее тестируемое разбавление показало положительную реакцию, следует повторить тест, начиная с 1/16 разбавления в первом круге. В этом случае для серийного разведения сыворотки пациента необходимо использовать отрицательную контрольную сыворотку, разбавленную физраствором 1/50.

Характеристики теста

а) Чувствительность и специфичность

Аналитическая чувствительность эквивалентна чувствительности при использовании человеческой реактивной сыворотка из Центра Контроля над Болезнями (CDC).

Диагностическая чувствительность равна 86% для первичного сифилиса и 100% для вторичного сифилиса.

Диагностическая специфичность равна 98%.

Полученные при использовании этого реагента результаты не показали значительных различий при сравнении с эталонными реагентами.

б) Влияния

Гемоглобин (<10 г/л), билирубин (<20 мг/дл) и липемия (<10 г/л) не мешают работе РПР-реагента. Ревматоидный фактор (>300 МЕ/мл) может влиять на результаты, так же как и некоторые другие вещества (6).

Ограничения метода

1.	Ложные отрицательные реакции могут наблюдаться при ранней первичной инфекции и поздних латентных стадиях болезни.

2.	Известно о ложных положительных реакциях с антигенами кардиолипинового типа при некоторых заболеваниях, таких как инфекционный мононуклеоз, красная волчанка и вирусная пневмония. Беременность, наркотическая зависимость и аутоиммунные болезни могут также дать ложные положительные реакции.

3.	Не использовать для тестирования спинномозговую жидкость.

4.	Как и при любой другой диагностической процедуре, лечащий врач должен оценивать данные, полученные с помощью данного теста в свете другой клинической информации.

5.	Плазма, содержащая избыточные концентрации антикоагулянтов, может дать ненадежные результаты.

Литература

- Portnoy J., Brewer J.H. and Harris A., Pub. Health rep. (1962) 77: 645.

- Portnoy J., Pub. Health Lab. (1965), 23: 43.

- McGrew B.E, DuCros M.F, Stout G.W., Falcone V.H., Clin. Path. (1968), 50: 52.

- McGrew B.E, Stout G.W., Falcone V.H., Amer.J.Clin.Tech. (1968), 34: 634.

- Guide of clinical preventive services. 2nd Edition. U.S.Department of Health and human services, Washington, DC (1996).

- Young D.S. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th edition. AACC Press. 1995.

Соблюдать температуру хранения          Читать инструкцию             Не использовать повторно          Только для in vitro диагностики

Производитель: VEDALAB

ZAT du Londeau, Rue de l’Expansion, Cerise, B.P. 181, 61006 ALENCON Cedex, France

Tel : ++(33) 2 33 27 56 25  Fax : ++(33) 2 33 27 70 60 e-mail: veda.lab@wanadoo.fr