Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Арт. РС006 «Реагенты диагностические in vitro для микробиологических исследований 31. Тест на выявление общего микробного загрязнения»

РУ №ФСЗ 2011/10205

Производитель MICROGEN BIOPRODUCTS Limited, Великобритания

Продавец АО «ДИАКОН», Россия

Описание и назначение

Тест представляет собой предварительно смоченный двусторонний тампон в индивидуальной упаковке. Предназначен для контроля чистоты рабочих поверхностей, в том числе, после мойки и дезинфекции.

Реагент, которым пропитан тампон, вступает в реакцию с белковыми молекулами (остатками пищевых продуктов и микроорганизмов), в результате чего происходит цветовая реакция.

Набор

50 двусторонних тампонов в индивидуальной упаковке (100 тестов).

Процедура теста

- Откройте индивидуальную упаковку двухстороннего тампона (посередине, указано стрелками). Снимите только одну половину упаковки, держась пальцами за вторую. Не выбрасывайте снятую часть.

Примечание. Если вторая часть тампона не используется, не вынимайте ее из упаковки. Открытые тампоны можно хранить при 2-8°С в течение 7 суток.

- Произведите смыв с исследуемой поверхности или оборудования. Тампон уже смочен, просто потрите им о поверхность.

3.Подождите 5 секунд.    Наблюдайте результат.

Результат:

Отрицательный                     Низкая степень загрязнения               Высокая степень белкового

результат	           загрязнения

При наличии белкового загрязнения (остатки пищевых продуктов, бактерии и т.д.) тампон будет приобретать сине-зеленый цвет в течение 5 секунд.

Если тампон остался желтым - результат отрицательный.

4. Верните снятую часть упаковки на использованную часть тампона. Используйте вторую часть тампона для нового анализа, либо храните при 2-8°С не более 7 суток.

Хранение

Закрытые тампоны (в индивидуальной упаковке) хранить при 4-25°С до истечения срока годности.

Открытые тампоны храните при 2-8°С не более 7 суток.

Ограничения и меры предосторожности:

1. Тампон Пат-Чек способен выявлять минимум 20,0 мкг белка/тампон. Более низкий уровень загрязнения может дать отрицательный результат.

2.Не используйте рядом с открытым огнем.

3.Не используйте тампоны с истекшим сроком годности.

4. Не используйте тампон, если он имеет изменения цвета до анализа.

5.Тест предназначен для рабочих поверхностей и оборудования. Не используйте для анализа продукции и сырья.

6.Не касайтесь головкой тампона кожи, пальцев или других объектов до анализа. Это может привести к ложноположительным результатам.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования, все материалы, которые вступили в контакт с исследуемым образцом, должны быть обеззаражены и утилизированы в соответствии с действующими нормативными правилами в зависимости от класса медицинских отходов.

ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По всем вопросам, предложениям, замечаниям, связанным с использованием продукта, вы можете обращаться в АО «ДИАКОН», 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а, e-mail: sale@diakonlab.ru, +7 (495) 980-63-39.